长春工业大学高质量发展-学科建设-省级制药与化妆品实验教学中心建设项目

招标文件

项目编号：2025ZYYC0205

采   购   人：长  春  工  业  大  学

采购代理机构：中盈永诚咨询集团有限公司

二○二五年三月

目　　录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标办法	19

第四部分  采购需求	25

第五部分  合同格式	84

第六部分  投标文件格式	99

# 第一部分  招标公告（二次）

项目概况

长春工业大学高质量发展-学科建设-省级制药与化妆品实验教学中心建设项目的潜在投标人应在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年4月18日13时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：2025ZYYC0205；

2.采购计划编号：采购计划-[2025]-00632号；

3.项目名称：长春工业大学高质量发展-学科建设-省级制药与化妆品实验教学中心建设项目；

4.预算金额：300万元；

5.最高限价：300万元；

6.采购需求：长春工业大学高质量发展-学科建设-省级制药与化妆品实验教学中心建设项目，具体详见招标文件第四部分采购需求；

7.合同履行期限（交货期）：合同订立后60天；

8.交货地点：长春工业大学指定地点；

9.质量标准：符合国家及相关行业合格标准；

10.本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

3.1拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.2不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；

3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

3.4参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录；

3.5所投产品为进口产品的，如所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商或其授权代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：2025年3月27日至2025年4月3日，每天00时至23时59分；

2.方式：潜在投标人自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效处理；

3.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月18日13时00分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

3.提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。电子投标文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购公告发布媒介：政采云平台、同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台和中国政府采购网。

2.需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等。

3.电子化平台相关注意事项：

（1）投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册；

（2） CA 数字证书申请：未进行政采云注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负；（安信 CA 申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；翔晟 CA 申请流程：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=jilin）

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动；

（4）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长春工业大学

地    址：长春市延安大街2055号

联系方式：0431-85716512（冯若甫）

2.采购代理机构信息

名    称：中盈永诚咨询集团有限公司

地　　址：长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场1号楼12楼

联系方式：0431-88001028（王浩源）

3.项目联系方式

项目联系人：王浩源

电　　话：0431-88001028

# 第二部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春工业大学 地 址：长春市延安大街2055号 联 系 人：冯若甫 电 话：0431-85716512 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：中盈永诚咨询集团有限公司 地 址：长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场1号楼12楼 联 系 人：王浩源 联系电话：0431-88001028 |
| 2 | 项目编号 | 2025ZYYC0205 |
| 3 | 项目名称 | 长春工业大学高质量发展-学科建设-省级制药与化妆品实验教学中心建设项目 |
| 4 | 预算金额 （最高限价） | 300万元； 注：投标人所报总价不得超过预算金额或最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 5 | 交货地点 | 长春工业大学指定地点 |
| 6 | 质量标准 | 符合国家及相关行业合格标准 |
| 7 | 质保期 | 验收合格后1年。技术参数中有明确规定的，以技术参数要求为准。 |
| 8 | 采购需求 | 长春工业大学高质量发展-学科建设-省级制药与化妆品实验教学中心建设项目，具体详见招标文件第四部分采购需求 |
| 9 | 合同履行期限 （交货期） | 合同订立后60天 |
| 10 | 资金来源 | 财政资金 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购； 3.本项目的特定资格要求： 3.1拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 3.2不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单投标人；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.4参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录。 3.5所投产品为进口产品的，如所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商或其授权代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：包括转账、电汇，支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。投标保证金缴纳以到账时间为准。 投标保证金的金额：2万元整 要求： （1）投标人将基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件及投标保证金缴纳凭证复印件装入到投标文件中。 （2）以保函形式提交投标保证金的，保函扫描件应在投标截止时间前发送至招标代理机构邮箱1319394819@qq.com，保函原件应在投标截止时间前递交至招标代理机构，保函复印件装入投标文件中。 收款人全称：中盈永诚咨询集团有限公司长春分公司 开户银行:中国银行长春永顺路支行 银行账号:157265454349 行号：104241016544 投标单位应在汇款凭证上注明投标保证金、项目名称（简写），以便核对查实。 |
| 14 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 实行政采云电子投标，开标当日无需提供纸质版。中标公告发布后3日内，中标单位向代理机构递交三份纸质版投标文件。 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2025年4月18日13时00分（北京时间） 地点：“政采云”平台 |
| 17 | 开标 | 时间：2025年4月18日13时00分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室 |
| 18 | 评标方法及标准 | 最低评标价法 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：采购人代表1人，技术、经济相关专业专家4人； 评标专家确定方式：从吉林省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人 |
| 21 | 签订合同 | 应在中标通知书发出之日起 30 日内签订采购合同。 |
| 22 | 付款方式 | 按合同约定支付。 |
| 23 | 履约担保 | 中标人应在收到中标通知书后7天内向采购人提交中标金额5%的履约保证金。 |
| 24 | 合同公示 | 中标人与采购人签订合同后 2 个工作日内将采购合同扫描件发送至采购代理机构进行合同公示。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），向中标人收取招标代理服务费。收费标准：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定标准的45%收取。 |
| 26 | 是否允许采购进口产品 | 倒置荧光显微镜允许采购进口产品（优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品）。其他设备不允许采购进口产品。 |
| 27 | 分包 | 不允许 |
| 28 | 合同方式 | 固定总价 |
| 29 | 解密方式 | （1）本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 （2）电子投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 （3）电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；当采购代理机构开启解密程序后，各投标人再进行解密）。 （4）投标文件解密截止时间后，“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |
| 30 | 政府采购合同融资 | 吉林省政府采购网已开通“政府采购合同融资”服务专区，中标人凭政府采购合同等相关材料可通过融资专区获得融资贷款支持。 |
| 本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

二、投标人须知

## A 说明

### 1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及相关服务，是投标人编制投标文件的依据。

### 2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

### 3.定义

“采购代理机构”系指组织本次招标的代理机构；

“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购人，合同一方当事人；

“货物及服务”系指招标文件规定须完成的货物及服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

### 4.合格的投标人

4.1合格投标人必须符合投标人须知前附表第11项下各项要求；

4.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。采购代理机构保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

## B.招标文件说明

### 6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同格式

第六部分   投标文件格式

### 7.招标文件的澄清

投标人对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日10日前，在“政采云”平台上提交，同时将电子文本疑问发至信箱：1319394819@qq.com，并电话通知采购代理机构。投标人逾期所提问题，不予解答。招标文件澄清在“政采云”平台发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间15日前，招标机构可根据需要和（或）依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在“政采云”平台上发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同样的约束力。

## C投标文件的编写

### 9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

### 11.投标文件内容填写说明

11.1投标人应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由投标人自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 投标人应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4投标人视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

### 12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2投标人应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。采购代理机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3投标人应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4投标人因承包本项目需支付的一切费用如：设备制造或采购、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由投标人承担，并包含在所报的单价或总价内。

13.投标保证金

13.1投标保证金的形式：见投标人须知前附表第13项；

13.2投标保证金的金额：见投标人须知前附表第13项；

13.3递交方式：见投标人须知前附表第13项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因投标人不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1-13.3条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理退还投标保证金手续。因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费；

13.7中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定缴纳了履约保证金后五个工作日内退回原汇入账户。（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内）；

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件；

（2）中标人不按本须知第26条规定签约；

### 14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

### 15.投标文件的签署及规定（采用电子招标的，以政采云平台以及招标文件要求为准）

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 投标人应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件文件份数：见投标人须知前附表第15项。

15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.8采购代理机构概不接受以电话、传真形式的投标。

## D投标文件的递交

### 16.投标文件的密封和标记（采用电子招标的，以政采云平台要求为准）

16.1投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称及正本或副本等。封口骑缝处应加盖密封章；投标文件电子版应单独密封。

16.2为了方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

16.3每一密封信封上注明“于   年   月  日   时之前不准启封”的字样；

16.4如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按16.1-16.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至采购代理机构；

16.5如果投标文件通过邮寄递交,投标人应将投标文件用内外两层信封密封:

1) 内层信封的封装与标记同16.1-16.3规定；

2) 外层信封装入16.1及16.2所述全部内封资料,并注明招标编号、投标项目名称、采购代理机构名称、地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

16.6采购代理机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

### 17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照采购代理机构在招标文件中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，在“政采云”平台上发布推迟信息。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.5本项目招标过程中，需法人代表或法人授权代表出面完成的，须出具法人代表身份证明或法人授权委托书原件及身份证原件，如不出具拒绝受理。

18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构予以接受。

18.2 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面(或传真)的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后投标人不得撤回投标。

## E开标及评标

### 19.开标

19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.2 采用全流程电子化交易的项目，投标人应通过政采云平台参加开标。

19.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.6采用全流程电子化交易的项目，开标流程以政采云平台流程为准。

### 20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，由采购人代表和技术经济及其他有关方面的专家组成。

采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3) 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

- 资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

- 投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

- 不能满足投标有效期的；

- 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有买方不能接受的条件；

- 投标报价超过预算金额和最高限价的；

- 未响应招标文件规定的其它实质性条款。

### 21.投标的澄清

21.1 采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时采购代理机构可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 22.评标

22.1 原则：对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

### 23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，投标人企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F  确定中标

### 24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，推荐中标候选人。最终审查的对象是招标项目的合格的投标人。

24.2 最终审查的内容是对合格的投标人的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的投标人，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的投标人中评出中标候选人，并写出完整的评标报告。

### 25.中标通知

25.1采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告 5 个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

25.2在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标人。

25.3当中标人按第26条规定与买方签定合同后，采购代理机构将在5个工作日内退还其投标保证金。采购人对未中标的投标人不作落标原因的解释。

26.签定合同

中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

采购合同采用国家有关部门制定的标准格式合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

履约担保：合同签订前中标人应按投标人须知前附表23项要求办理履约保证金。

## G中标服务费

### 27.中标服务费

27.1中标人须按招标文件中标服务费收取规定的标准向代理机构缴纳中标服务费。

27.2中标人在收到《中标通知书》后向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。可采用以下方式之一交付中标服务费：现金、转账及电汇。

27.3 其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

### 28.需要补充的其他内容

28.1政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

28.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

28.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为 30 分钟。

28.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体格式内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）}通知采购代理机构向采购方提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 第三部分  评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

一、评标程序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及吉林省的相关规定，从专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家4人，采购人代表1人，共5人组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名专家担任评委会主任，负责评标全面工作。

（二）评审方法：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（三）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人方可进入符合性审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性审查。评委会对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的投标人方可进入详细评审。有一项不符合的，投标无效。

2.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。投标人必须投标本国产品，投标进口产品的，投标无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（五）推荐中标候选人

5.1评标委员会将按下述标准评定中标人：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标办法和标准

（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效营业执照。投标文件内附营业执照复印件加盖公章。 |
| 2 | 财务状况 | 近年（2023年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。投标文件内附近年（2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（2024年以后新成立的公司无审计报告的，提供由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的财务状况良好承诺书）复印件加盖公章。 |
| 3 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。投标文件内附由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 4 | 纳税及社保 | 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。投标文件内附近一年至今任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应证明材料。 |
| 5 | 信誉要求 | 1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 2.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录； 4.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 投标文件内附：第1、2、3项由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书；第4项附相关网站查询截图加盖公章。 |
| 6 | 进口产品授权书 | 所投产品为进口产品的，如所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商或其授权代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（投标文件提供授权书原件）。 |

注：上述表中任何一项不合格，审查结论为“不合格”，不进入符合性审查。

（二）符合性审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人名称与营业执照名称一致 |
| 2 | 投标文件的签署及填写符合招标文件的要求 |
| 3 | 按照招标文件的规定提供投标保证金 |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求 |
| 5 | 合同履行期限（交货期）满足招标文件要求 |
| 6 | 投标报价不超过预算金额或最高限价 |
| 7 | 投标文件没有采购人不能接受的条件 |
| 8 | 投标符合技术规格、技术标准的要求，无负偏离 |
| 9 | 响应招标文件规定的全部实质性条款 |
| 10 | 投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认 |
| 11 | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形 |
| 12 | 投标货物列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件（即该货物由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，复印件加盖投标人公章）。 备注：投标人须对所投货物自行检索，只要所投货物中有此类产品，必须如实、详尽响应此要求。 |

注：上述表中任何一项不合格，审查结论为“不合格”，不进入价格比较。

三、政府采购政策

一、 小型和微型企业产品价格扣除

(一) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，投标人所投全部产品均为小型、微型企业的，评标价格给予对应价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(二) 如允许联合体投标，联合体投标时联合体协议约定小型和微型企业的协议合同金额占到30%以上的，可给予 4%的价格扣除。联合体各方都是小型和微型企业的，可给予 10%的价格扣除。

(三) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(四) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(五) 监狱企业产品价格扣除

1.监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

(六) 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

三、 节能产品、环境标志产品价格扣除

(一) 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。 如拟采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

(二) 本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内但不属于国家强制采购的产品，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 3%的价格扣除。

(三) 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

第四部分  采购需求

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物合成成套装置 | 功能：用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂；尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏，可以分离和纯化反应产物；旋转蒸发器的基本原理就是减压蒸馏，也就是减压情况下，当溶剂蒸馏时，蒸馏烧瓶在连续转动。 1.玻璃仪器气流烘干器（6台） (1)材质：为全不锈钢 (2)干燥时间:8-10min (3)加热器功率:800W (4)温度设定范围:40-120℃ (5)电机功率:22W-30W (6)出风口: 30 (7)风管规格:φp17×190 mm、12×190 mm、8×160 mm (8)外形尺寸(外径*高度):q400×400 mm 2.六联异步恒速磁力搅拌器参数（2台） (1)Cs电源:AC220 50/60 (2)噪音dB≤27 (3)搅拌位数:6 (4)显示方式:LCD (5)显示功能:温度、转速 (6)控制模式:独立操作 (7)排列方式:双排2×3 (8)转速范围:50~2000rpm (9)控温范围:RT+5~160℃ (10)控温精度±1℃ (11)加热盘温度≤320℃ (12)加热盘直径:135mm (13)工位间距:盘边间距42mm 盘圆心间距175mm (14)标配搅拌子:A型9×25×6+C型7×25×6+C型8×45×6mm (15)单工位最大搅拌量L:10*6 (16)运行时间:0-9999min (17)单工位电机功率:10W (18)单工位加热功率:350W (19)允许环境温度:5-40℃ 3.旋片式真空泵（2台） (1)抽气速率：4L/S 极限压力: 分压力≤6x10-2 Pa，全压力≤1.33 Pa (2)50HZ: 转换1400 r/min (3)电机功率：0.55 KW (4)工作电压：220/380V (5)进气口口径（外径）：ϕ30 mm (6)噪音：68 dBA (7)容油量：1.2L (8)材质：防腐 4.数显恒温磁力搅拌加热套（6台） (1)LED数码管显示温度，清晰直观 (2)采用耐高温无碱玻璃纤维材料，不易碰伤玻璃器皿 (3)半球型内热式加热器，与器皿接触面积大，热效率高、升温快，无明火 (4)冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化 (5)标配PT100温度传感器，温度测量准确 (6)功率：250W (7)最大可放置烧杯：500ml (8)温控范围：环境温度-380℃ (9)显示方式：LED数码管 (10)搅拌方式：磁力搅拌 (11)转速范围：0-2000rpm 5.超声波清洗器（2台） (1)震头数目： 4； (2)容量： 10L； (3)频率： 40,000 Hz； (4)超声功率：240W； (5)加热功率：200W； (6)内胆材料：不锈钢冲压槽SUS304； (7)外壳材料：不锈钢SUS304； (8)时间控制：数码控制定时1-30分钟； (9)温度控制：数显调节温度20-80℃； (10)内胆尺寸：300 × 240 × 150 mm； 6. 集热式恒温加热磁力搅拌器（4台） (1)智能数显：自动 (2)搅拌容量：250~2000ml (3)搅拌速度：起动-2400r/min无级调速 (4)反应温度：室温-300℃，可干烧、水浴、油浴 (5)加热功率：500w (6)升温速度：在室温常压下700ml到100℃ 只需要13分钟 (7)水浴锅尺寸：直径20cm×高度10cm (25~500ml烧瓶，试(8)管~500ml烧杯任选) (9)电机功率：35w (10)电源220V/50HZ (11)板面材质：不锈钢 7.旋转蒸发仪（4台） (1)升降方式：自动 (2)电动升降功能：直流无刷电机 (3)旋转速度：20-180rpm (4)温控范围：水浴锅：室温-99℃，浴锅：室温-180℃ (5)蒸发能力：22ml/min (6)转速设定：方向旋钮设定+液晶显示 (7)冷凝器：蛇形冷凝管冷凝面积0.15m2，1L旋转瓶、1L收集瓶、TS29/38瓶夹、球墨口S35/20 (8)锅胆采用不锈钢+特氟龙复合锅,全封闭加热 (9)加热功率：1000W (10)工作环境温度：5~35℃ (11)浴锅尺寸：ϕ230×130 (12)电源输入：220V, 50/60HZ 8.循环水式真空泵（2台） (1)功能：抽真空， (2)流量：80m3/h， (3)输送介质：清水泵 (4)性能：防爆耐腐蚀耐磨，自动 (5)叶轮结构：浆 (6)叶轮吸入方式：双吸式 (7)抽气头：2个 (8)水箱材质：PP | 1 | 套 |
| 2 | 真空冷冻干燥机 | 一、功能要求 真空冷冻干燥是利用冰晶升华原理，在高度真空环境下，将已冻结物料的水分不经过冰的融化直接从冰固体升华为蒸汽的一种干燥过程；主要用于样本前处理，干燥过程保留住样品的热敏物质，使样品不易氧化变质，以便于后续进行各种实验。 二、主要技术参数要求 1设计要求 1.1台式设计，结构紧凑，占用台面小 1.2采用-95℃深低温冷阱捕集可挥发性有机溶剂，防止有机溶剂对冻干机的腐蚀。对制品含有大量高浓度有机溶剂冻干有效，可处理99%以下浓度有机物溶剂溶液。 1.3工作环境满足温度 18-26℃，相对湿度 35%-65%。普通操作区工作环境为室温。 2设备主体参数要求 2.1 冻干仓一体成型，无粘接、耐压，无泄漏。 2.2七寸触摸屏+工业PLC，实时记录存储并显示冷阱温度曲线、样品温度曲线、真空度曲线，实时显示并记录存储冷阱温度数据、样品温度数据、真空度数据，并支持 U盘数据导出功能。 2.3冷阱预冻功能，并采用热氟除霜方式，安全稳定。 2.4压缩机延时启动功能，保护压缩机安全。 2.5气流循环导流技术，缩短干燥周期。 2.6样品温度监视，可实时显示样品温度； 2.7原装进口充气阀，可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。 2.8定制真空系统，从而有效提高真空干燥效率 2.9冻干面积：0.12㎡ 2.10冷阱温度（空载）：-95℃ 2.11冷阱尺寸（mm）：ф220*130 2.12样品盘（mm）：ф200 2.13样品温度传感器：2支 2.14捕水能力：4L 2.15电源功率（220V/50Hz）1800W 2.16整机尺寸（约）：W470*D695*H425（包含地脚不含钟罩） 钟罩：ф250*H490 - 配置要求 1.冻干机主机1台 2.不锈钢物料盘：4个 3.定制真空泵：1台 四、售后服务要求 1投标产品应具有在中国国内有成熟的用户群，提供用户清单1份。 2提供此装置生产全过程检验记录表，确保产品质量及数据调试结果的准确和稳定性。 | 2 | 台 |
| 3 | 超纯水机 | 一、产品参数 微生物<0.01cfu/ml，颗粒物(>0.1μm) <1/ml，热源/内毒素<0.001EU/ml，总有机碳(TOC) <3ppb，重金属离子<0.1ppb，电阻率18.2MΩ.cm 二、技术参数 1.纯水产量：30L/Hour 2.去离子水产量：高达2.0L/Min(水箱有水时) 3.DI去离子纯水指标 电阻率(25℃) 13-17.5MΩ.cm 电导率0.077-0.057μs/cm 4.RO反渗透纯水指标 离子截留率97%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率>99%，当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率>99%，当MW>200道尔顿 >99% 原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 尺寸和重量：长×宽×高: 535×320×470mm；重量: 约20Kg 电气要求100-240V，50/60Hz 功率：72W 5.系统配置：主机(含1套纯化柱)+内置式10升压力水桶（IT）+附件包 三、耗材 配套：pp芯10个，活性炭7个，RO膜2个，精密柱9个 | 2 | 台 |
| 4 | 恒温鼓风干燥机 | 1.控温范围：RT+5~300℃ 2.温度波动度：1℃ 3.温度均匀度：2%（测试点为100℃） 4.材质：不锈钢 5.工作室尺寸：350*450*450mm 6.有效容积：70L 7.标配隔板：2块 8.定时范围：9999min 9.隔板承重：15kg 10.输入电压：AC220V 50Hz 11.输入功率1500W 12.外形尺寸：780*520*605mm；净重：34kg | 3 | 台 |
| 5 | 数显真空干燥箱 | 一、产品特点： 1.外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂漆膜牢固，造型美观。 2.工作室采用优质304不锈钢板或优质钢板制作，四角圆弧设计，易于清洁。 3.微电脑温度控制器，背光液晶显示屏，时间设定0-9999min。 4.温度修正、PID自整定、超温报警断电等功能 5.箱门松紧度可调节，整体成型的硅胶密封条，确保箱内高真空度。 6.箱门采用双层加厚玻璃，观察工作室内加热物品一目了然。 二、产品参数 1.工作室：300×275×300mm 2.加热功率：800 3.温度范围：RT+10～200℃ 4.控温方式：智能PID（分辨率±0.1℃，基准误差） 5.载物架：2层 6.功率：0.3kW 7.温度波动度±：1% 8.真空度：<133Pa 9.电源电压：AC220/50Hz 10.外形：590×450×450mm | 3 | 台 |
| 6 | 化妆品成套合成设备 | 1.实验室用球磨机 （1个） (1)产品特点： 采用LED数码管显示，显示内容清晰直观；仪器配备可视窗，可以观察舱内运行状态；工作盘上有4个磨罐座，最多能够同时处理4种不同的样品，效率高；研磨过程在全封闭的球磨罐内进行，避免交叉污染，提高研磨效率；采用三相异步电机，变频调速，能耗小，应用范围广；具有定时关机功能，运行结束自动关机；自定义编程功能，可设置正、反转功能，可按需要自由选择单向、交替、连续、定时与不定时等运行方式，提高研磨效率；可以选配多种不同规格和材质的研磨球及球磨罐，能适应不同研磨需求。 (2)仪器参数： 功率：0.75KW；公转转速：35-335RPM/min；自转转速：70-870RPM/min；时间范围：0-3600；出料粒度：0.1μm；球磨罐容量：50-100ml；球磨罐工位：4。 2.实验室用分体式胶体磨（1个） (1)主要零部件采用优质不锈钢材质，耐腐蚀、无毒。 (2)主要工作部件定、转子，采用特殊的机加工和热处理工艺，加工精度高，使用寿命长。 (3)定、转子可选用不同的材料，配有研磨和剪切等不同的结构和齿型，用户可根据需要选择，适用性广。 (4)加工间隙通过调整环进行微量调整，并配有刻度盘，易于控制，确保产品的加工质量。 (5)主体座、调整环配有限位和锁紧装置，保证加工间隙的稳定。 (6)配有冷却系统，保证加工物料的性质。 (7)产品设计有普通进出料、管式进出料及循环加工等结构， (8)最大限度地满足用户的要求 (9)细度2~40um (10)产量0.01-0.1 t/h (11)冷却水管10mm (12)进口直径30mm (13)出口直径20mm (14).转速2800r/min (15)功率1.5kw (16)电源220v (17)主轴与电机分体设计，用户可根据需要选择适当的转速。 3.实验室用超微粉碎机 （2个） (1)产品特点： 本机器集传统高速粉碎机，流水粉碎机，研磨机之优点。具有体积小，重量轻，性能稳定，操作方便，造型美观，低损耗。采用不锈钢粉碎槽及刀片，可连续工作，无需筛网，残渣少，清理方便。大部分物料可粉碎至300目以上，适用于矿物类、纤维类等不同性质物料的超微粉碎 (2)仪器参数： 粉碎细度150-400目；生产效率0-5kg/h；电机功率2200W；转 速22000 r/min；额定电压220V；外型尺寸:320×310×450mm。 4.震动试验筛分机带（标准检验筛）（1台） (1)产品特点： 集粉粒分级、液体过滤为一体的标准检验分析筛。适用于试验室、质检室和科研部门对颗粒、粉类物料进行粒度结构精确分析，液体类固形物含量的测试分析。 (2)仪器参数 标准筛框5层；筛框直径Φ200 mm；筛分粒度0.025～3 mm；噪音≤50 dB；投料量（一次性）≤200 g； 振幅≤5 mm；电压220 V；转速1440 r/min；功率0.12 KW；外形尺寸约360×300×470 mm。 配置：1套100、200、300、400、500目 5.数显四孔恒温水浴锅（3台） (1)型式：双列四孔； (2)电源：220V 50Hz； (3)加热功率800W； (4)控温范围：RT～100℃（LED智能数显控温）； (5)分辨率：0.1℃ (6)波动度：≤±0.5℃ (7)工作室尺寸：300×300×130mm 6.高压直流电源 (1台) (1)技术参数： 正电压30KV ；(2)功率20W；电流0.667mA；纹波 0.1%；双表头数码显示，带高压输出电缆。 (2)配套仪器：交流隔离滤波电源（隔离变压器） 功能特点：主要用于消除电网瞬间高压，提供稳定的电压；如：消除静电纺丝的高压影响；输出电压可定制，如110V~130V, 200V~220V;可消除高达5000V的瞬间高压；(4) 隔离变压器+输出滤波器；显著增强抗干扰能力。 技术指标：输入：AC 200~250V 最大输入电流2A ； 输出：AC110V~130V 最大输出功率80W；频率：50/60HZ；滤波器试验电压：PN-E ：2000VA P- N： 1760VDC；滤波器泄漏电流：线-地：0.3mA；工作温度：-25~85℃；绝缘电阻：线-地 500VDC，200MΩ。 7.电子天平（4台） (1)输入电源：AC220V~DC9V500mA/或4×AA干电池；整机功率：3w； (3) 频率：50Hz； (4)准确度级别：Ⅱ级 (5)量程范围：0-5000 g (6)实际分度值d：0.01 g (7)重复性误差：±0.05 g (8)线性误差：±0.05 g (9)稳定时间：2s (10)称量单位：g/oz/ct (11)称量盘规格：155×143 mm (12) 产品尺寸(L×W×H)：265×200×80 mm | 1 | 套 |
| 7 | 冰箱 | 一、基本参数 1.总容积：505L 2.冷藏室容积：342L 3.冷冻室容积：87L 4.变温容积：76L 5.制冷方式：风冷式 6.冷冻能力：12kg/24h 7.电源性能：220V/50Hz 8.额定耗电量：0.88kwh/24h 9.控制方式：电脑温控 10.压缩机：变频 11.气候类型：SN-N-ST-T 12.制冷剂：R600a 13.运行噪音：36dB 二、功能参数 1.显示屏：LED显示屏；2.按键方式：触摸式；3.能耗等级：一级；4.除霜功能：自动除霜 三、外形参数 1.面板类型钢化玻璃 2.外形尺寸：622×830×1900mm；3.包装尺寸：700×892×2025mm；4.重量：112kg | 2 | 台 |
| 8 | 分散均质机 | 1.转速范围：8000-28000rpm 2.处理量：50-7000ml (H2O) 3.标准工作头：25G 4.输入功率 ：500W 5.最大粘度 ：5000CP 6.转速显示：数字显示 7.调速方式：无极调速 8.接触物料材质：SUS316L 9.浸入物料轴套材质：PTEE 10.适用温度：≤120C° 11.允许环境温度：5-40C° 12.允许相对湿度：80% 13.工序类型：分批处理 14.成套重量：1.8kg 15.电源：220V 50/60HZ | 2 | 台 |
| 9 | 旋转粘度计 | 1.测量范围：(10～100000)mPa•s； 2.转子规格：(1～4)号4种转子； 3.转子转速：(6、12、30、60)转/分， 4.测量误差：±1%(F•S)； 5.供电电源：AC220V±10%、50Hz±10%（12V适配器）； 6.工作环境：温度5℃～35℃，相对湿度不大于80%。 | 2 | 台 |
| 10 | pH 计 | 1.仪器级别：0.01级 2.测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值 3.测量范围：（0.00～14.00）pH，（-1800～1800）mV，（-5.0～105.0）℃ 4.分辨率：0.01pH，1mV，0.1℃ 5.基本误差：±0.01pH，±0.1%FS，±0.3℃ 6.稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 7.电源：4节5号碱性电池 8.尺寸：210×86×50 mm，重量：0.5 kg | 3 | 套 |
| 11 | 罗氏泡沫仪 | 1.仪器材质：B40玻璃 2.不锈钢量管：不锈钢、黄铜 3.分液漏斗：500ml 4.夹套量筒：1500ml 5.滴液管全长：300mm 6.本仪器由分液漏斗和夹套量筒和不锈钢量管三部分组成。 | 2 | 台 |
| 12 | 阿贝折射仪 | 1.测量范围：1.30000～1.72000 nD 2.分辨率：0.00001 nD 3.示值误差：±0.0002 nD 4.内置测量模式：8 5.温度显示范围：﹣20-120℃ 6.显示方式：彩色液晶触摸屏 7.通信接口：RS232/USB 8.打印机1台 9.数据存储500组 10.电源220V±22V，50Hz±1Hz 11.仪器尺寸330mm×180mm×380mm 12.仪器净重10Kg | 2 | 台 |
| 13 | 数显洛氏硬度测试仪 | 1.测量范围：20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC 2.试验力：588.4、980.7、1471N （60、100、150公斤力） 3.试样允许最大高度：170mm 4.压头中心至机壁距离：130mm 5.硬度分辩率：0.1HR 6.电源：交流220V 50/60Hz 7.外形尺寸：500×250×700mm 8.重量：约75 kg | 1 | 台 |
| 14 | 顶置式电动搅拌器 | 1.搅拌量（H2O）：40L 2.电机类型：直流无刷电机 3.电机输入功率：120 W 4.电机输出功率：100W 5.电压 [VAC]： 100~220V 6.频率 ： 50/60 Hz 7.功率：130 W 8.转速范围： 50~2200rpm 9.转速控制精度：±3rpm 10.转速显示：LED 11.过载保护显示：LED 12.扭矩：60Ncm 13.粘度：50000mPas 14.钻夹头夹持直径范围： 0.5-10mm 15.尺寸(DxWxH) ：186 x 83 x 220mm 16.重量 ：2.8kg 17.外壳防护等级：IP21 18.允许环境温度/湿度：5~40°C /80% | 8 | 台 |
| 15 | 卤素水分测试仪 | 1.最大称量：50g 2.称量可读性：0.001g 3.水份可读性：0.01％ 4.重复性：≤±0.2％ 5.通讯：串口 RS232 6.加热源：卤素灯 7.传感器：1个 8.称盘尺寸：直径 100mm 9.显示方式：5.5 寸彩屏 LCD 触屏显示 10.电源：220V 400W | 1 | 台 |
| 16 | 高分辨显微成像系统 | 1.真实最大像素：≥2000万 2.芯片类型：采用光收集效率更高的CMOS芯片； 3.芯片大小：≥1英寸 4.像素大小：≥2.4 × 2.4μm 5.预览帧速：≥15fps@5440 ×3648pixels，≥50fps@2736×824 6.数据传输：USB3.0 7.相机接口：标准1倍C接口 8.显微图像控制及分析软件 8.1采集图像：最佳适配显微成像专用相机，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 8.2对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 8.3在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 8.4调节亮度、对比度、伽玛值以及显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 8.5合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 8.6方便实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 8.7可以执行手动测量功能，如长度测量和面积测量。 8.8可以实时进行图像拼接和景深扩展，实现完整立体图像的拍摄。 | 1 | 台 |
| 17 | 旋转式压片机 | 一、产品功能 主要适合实验室试制和小规模生产，将颗粒状物料制成直径不大于13mm的圆形、异形的自动连续生产设备。 二、技术参数 1.冲模数：5付 2.最大压片压力：40KN 3.最大压片直径：13mm 4.最大充填深度：15mm 5.最大片剂厚度： 6mm 6.转台工作直径： 200mm 7.转台速度：32r/min 8.中模直径：26mm 9.中模高度：22mm 10.上下冲杆直径：22mm 11.上下冲杆长度： 11mm 12.最大生产能力：96000or13440 pc/h 13.电机：0.75KW外形尺寸：600×960×1150mm 14.主机重量：100kg |  |  |
| 18 | 真空乳化设备 | 一、产品功能 1.均质乳化裝置可直达釜底，可利用乳化头內循环乳化。利用高速乳化裝置搭配慢速刮边的作用，原料会形成強力的循环絮流，无死角，产品可充分被混合、乳化、分散及均质，形成良好均匀分子结构。此型乳化系统较传统的乳化效果更佳。 2.夹层结构可以直接进行加热和冷却功能,冷却时内有螺旋导流板使物料冷却更充分。 3.旋片式真空泵不仅用于原料吸入，节省人力。采用真空吸料、特别对粉体物料利用真空吸入避免粉尘飞扬。整个工序在真空条件下进行，防止物料在高速搅拌后产生气泡，能达到卫生无菌要求。还可用于除气泡，使产品结构更緊密有光泽，并达到较长的保存期限。水封式泵不会产生油气，适合GMP厂房规范。 4.刮片不需工具即可拆卸及组裝，清洁保养工作 5.锅盖裝置防水防尘投光灯及视镜，方便观察生产情況。 6.安全保护装置，如真空安全裝置、三相电源安全裝置、夹层压力安全阀、紧急停止按钮等，确保操作安全 7.完全符合GMP要求制造。 二、技术参数 1反应釜 1.1盖 材质：316L不锈钢 密封材质：氟橡胶圈 釜顶盖配置：正负压力表、温度表、进料头(带不锈钢卫生级阀)、真空接口转接头（带不锈钢卫生级阀），高速分散乳化机口，闭环搅拌电机。 开孔： 分散乳化机口 ×1 闭环搅拌器口 ×1 进料口(通径20 mm，可定做转接)×1 （带料斗、卫生级阀门） 测温口 (通径 12 mm，可定做转接)×1（带温控表） 抽真空口(通径 12 mm，可定做转接)×1（带真空表） 备用口(通径 12 mm，取样口通径20mm，可定做转接)×3，其中一个为氮气管道接口 1.2反应釜 材质：玻璃 规格：双层夹套玻璃 内容积：1200ml 工作容积：1000ml 材质厚度：5mm 夹套可通介质：热水，油 玻璃反应釜设计压力：–0.0975~0Mpa 最小允许搅拌量：100ML 最小允许分散量：400ML 最大允许搅拌量：1000ml 倒料方式：下放料（阀芯四氟 可耐强酸碱）和 翻转倒料，可满足高粘度放料 2.搅拌系统 2.1强力搅拌器: 闭环电机 电源：220V/50Hz 功率：120W 转速范围：0-230转 含扭矩增强模块 转速显示：数显 2.2搅拌桨 搅拌桨形式：锚式刮壁搅拌桨 棱精附随 低速可10万CP粘度 搅拌桨材质：316L不锈钢 刮板材质：PTFE或硅胶 2.3密封联轴器 密封形式：旋转轴唇形密封 外壳材质：316L不锈钢 3分散乳化系统 3.1高剪切乳化分散机 电源：220V/50Hz 功率：500w 空载转速范围：8000~28000rpm 调速方式：无级调速 3.2 25KV-25SIC 分散盘工作头 处理量：100-5000ml 接触物料金属材质：316L 机械密封材质：SIC，陶瓷 O型圈材质：FKM (易损备件2付) 工作头形式：定转子刀头 4.升降系统 升降方式：电动升降 支架材质：合金 底座材质：合金 5.真空系统 （自配，可代配） 抽气速率 (L / S ) ：4 (240升) 极限压力 ( Pa ) ： 2×10-2 电源/电压：单相 220 V/50HZ 6.温度控制系统 冷却方式：水浴循环系统 7.加工功率：600W 控温范围 0-100度； 8. 设备结构：显示方式：数显 LED；外形尺寸：450×600×1100；标配重量：45kg |  |  |
| 19 | 超声波细胞破碎仪 | 一、产品功能 超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器，能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。 二、技术参数 频率： 20-25KHz 功率： 900W 随机变幅杆： φ6 可选配变幅杆：φ2、3、10、12、15 破碎容量： 0.5-500ml 占空比： 0.1-99.9% 电源： 220/110V 50Hz/60Hz 电源机箱尺寸： 400×280×220mm 净重： 12.1kg 主机+换能器重量：14.2kg 外包装尺寸： 534×295×435mm |  |  |
| 20 | 恒温槽 | 一、产品功能 采用制冷系统，性能稳定可靠。带内外循环：内循环亦可对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试，外循环功能通过高压泵对槽内液体介质的循环恒温，增加槽内温度的均匀性，减少温度波动。 二、技术参数 1.温度范围：-40~100℃ 2.温度均匀度（水平/垂直）：±0.05℃ 3.内槽尺寸（长×宽×槽深度）：300×250×270 mm 4.总容量：20L 5.工作槽开口：235×160 mm 6.制冷量：3900W 7.外循环泵流量：3L/min |  |  |
| 21 | 高压灭菌器 | 1.生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质） 2.容量:50L, 立式结构,底部带脚轮 可放入直径30CM,高度60CM的灭菌架 3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢，设计使用年限≥10年（提供压力容器数据表证明） 4.开盖方式：手旋式开盖，自感应连锁装置（机械式连锁装置），连锁可靠性强于电子式连锁装置， 5时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-9999分钟， 6温度和压力: 最高工作温度≥135℃，保温温度：45-79℃，设计压力≥0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.28Mpa 7.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序 8.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。 9.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用 10.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 11.琼脂处理功能：可以对琼脂进行加热、融化、保温以及对腔体进行预热 12.三重干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 13.采用智能化微电脑系统,实现了灭菌过程的全自动控制 14.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果 15.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头 16.具有两种及以上灭菌模式，包含灭菌模式、琼脂模式、自定义模式等灭菌 17.人性化的权限管理功能：对仪器的操作权限设定微用户、用户管理员、工程师三级，便于灭菌器的良好管理 18.仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，仪器节省空间， 19．附件:不锈钢提篮3个 ，排水管2条，废液桶1个，证件1套 20.安全装置：防烫设计 自感应安全联锁装置 缺水保护 过压双重保护 过温与升温保护:过流,短路保护,漏电保护 闭盖检查系统 后台安全测试程序 21.节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.26平方米(长*宽) 22.售后服务：整机质保2年，供方免费提供安装调试、检验、定期维护保养指导及技术咨询等一系列服务，用户报告故障后在接到通知后24个小时内做出响应，并采取行动修复故障。 23.资质要求 鉴于高压灭菌器是属于特种设备,.生产厂家需具有特种设设备制造许可证，医疗器械生产许可证,消毒产品生产企业卫生许可证 | 1 | 台 |
| 22 | 二氧化碳培养箱 | 一、设备功能要求 1.温度控制功能 精确控温：能够在37℃±0.1℃范围内稳定控制温度，以满足细胞培养等对温度敏感实验的严格要求。 均匀性佳：培养箱内部各区域温度均匀性良好，温差不超过±0.2℃，确保所有培养样品处于一致的温度环境。 加热与制冷系统：具备高效可靠的加热和制冷系统，能快速响应温度设定变化，减少温度恢复时间，防止温度过冲对细胞造成损害。 温度报警：当温度超出设定范围一定值时，能及时发出声光报警，确保实验人员知晓并采取相应措施。 2.二氧化碳浓度控制功能 精准调控：精确控制二氧化碳浓度在0-20%范围内，设定精度为±0.1%，满足不同细胞培养条件需求。 气体分布均匀：通过优化气体传输和混合系统，使箱内二氧化碳浓度均匀分布，偏差不超过±0.2%，保证所有培养物所处二氧化碳环境一致。 自动校准：具备二氧化碳浓度自动校准功能，可定期或按需进行校准，确保浓度测量的准确性和稳定性。 浓度监测与显示：实时监测并显示箱内二氧化碳浓度，方便实验人员随时了解培养环境参数。 3.湿度控制功能 相对湿度范围：能够维持相对湿度在90%-95%之间，为细胞生长提供适宜的湿度环境，减少培养基水分蒸发。 湿度调节方式：采用湿度发生器或冷凝水盘等方式进行湿度调节，具备自动补水功能，确保湿度稳定在设定范围内。 湿度显示与报警：显示箱内实时湿度，并在湿度异常时发出报警信号。 4.气体过滤功能 高效过滤：进气和出气口均配备高效HEPA过滤器，对0.3μm以上微粒过滤效率不低于99.97%，防止微生物和尘埃颗粒进入培养箱，避免污染培养物。 5.安全保护功能 过温保护：当加热系统故障导致温度异常升高时，过温保护装置启动，切断加热电源，防止火灾等危险发生。 电源故障保护：具备不间断电源或在电源故障时能自动保存当前数据，并在电源恢复后自动恢复运行，确保实验数据不丢失和培养过程不受影响。 二、主要技术参数要求 1.温度参数: 控制范围：25℃-50℃ 控制精度：±0.1℃ 均匀性：±0.2℃ 温度波动度：±0.1℃ 2.二氧化碳参数 控制范围：0-20% 控制精度：±0.1% 浓度均匀性：±0.2% 3.湿度参数 控制范围：90%-95% 波动范围：±3% 4.气体流量 二氧化碳进气流量：0-20L/min 空气进气流量：0-100L/min 5.内部容积 有效容积：100L 6.搁板参数 搁板数量：不少于3层 搁板尺寸：适配培养箱内部尺寸，方便放置标准培养器皿 最大承重量：每层搁板不低于10kg 7.电源参数 电源：AC 220V±10%，50Hz 功率：900W 三、配置要求 1.主机部分:二氧化碳培养箱主机：包含箱体外壳、不锈钢内胆、保温层、加热与制冷系统、温度传感器、二氧化碳浓度传感器、湿度传感器、气体传输与混合系统、搁板等核心部件，满足上述功能和技术参数要求。箱门：单开门设计，门体采用隔热材料，具有良好的密封性。 2.控制系统:微电脑控制系统：具备友好的人机交互界面，可通过触摸屏或按键操作设置温度、二氧化碳浓度、湿度等参数，并实时显示各参数数值、运行状态和报警信息。控制软件：内置先进的控制算法，能实现对温度、二氧化碳浓度和湿度的精确控制和稳定运行，具有多种控制模式（如定值控制、程序控制等），可满足不同实验需求。 3.气体供应与过滤系统 二氧化碳气瓶及减压阀：配备标准二氧化碳气瓶及高精度减压阀，确保二氧化碳气体稳定供应，并可方便地调节进气压力。 气体过滤器：进气和出气HEPA过滤器，保证气体的纯净度和无菌性。 4.附件与配件 标准培养箱搁板：不少于3层不锈钢搁板，表面光滑，易于清洁。水盘：用于维持箱内湿度，材质应耐腐蚀且易于清洁。电源线及其他连接线：提供符合标准的电源线和相关连接线，确保设备正常连接和运行。配一套两个钢瓶、双瓶的气体柜，阀门等。 | 2 | 台 |
| 23 | 微量移液器 | 一、功能要求 1.精确移液 能够精确地吸取和分配微量体积的液体，涵盖广泛的体积范围，适用于各种常见的实验室液体操作，如试剂添加、样品稀释等。 体积调节：具备便捷、准确的体积调节功能，可单手操作，调节刻度清晰易读，调节精度高，能在指定范围内以微小增量调整移液体积。 2.良好的密封性 移液器的活塞与吸头之间以及整个液体通道应具有出色的密封性，防止液体泄漏和气泡产生，确保移液的准确性和重复性。 3.人体工程学设计 外形设计符合人体工程学原理，重量适中，握感舒适，长时间使用不易疲劳，操作按钮力度适中，行程设计合理，便于轻松控制吸液和排液过程。 易清洁与维护：整体结构设计便于拆卸和清洁，可耐受常规实验室消毒剂的擦拭和浸泡，关键部件具有良好的耐腐蚀性，以延长仪器使用寿命并确保卫生。 4.兼容性 能够兼容多种品牌和规格的一次性微量吸头，且吸头安装牢固，不易脱落，保证在移液过程中的稳定性。 5.校准功能 配备简易的校准工具或支持外部校准服务，可定期对移液器的准确性进行校准，以保证长期稳定的移液精度，并能显示校准信息或提示校准周期。 6.排液模式 提供多种排液模式，如正常排液、吹出模式等，以满足不同实验操作对液体残留量的要求，确保移液的准确性和一致性。 二、主要技术参数要求 1.移液范围 多量程型号，0.1-2.5μL量程，0.5-10μL量程，2-50μL量程，20-200μL量程，100-1000μL量程，1mL-5mL量程。 2.准确性与重复性 在规定量程范围内，移液准确性误差应符合以下标准： 0.1-2.5μL量程：误差不超过±5%。 0.5-10μL量程：误差不超过±3%。 2-50μL量程：误差不超过±2%。 20-200μL量程：误差不超过±1%。 100-1000μL量程：误差不超过±0.8%。 1-5mL量程：误差不超过±0.5%。 3.材质与耐用性 主体外壳采用高强度、耐化学腐蚀的工程塑料材质，如聚丙烯（PP）或聚碳酸酯（PC）等，确保在实验室环境中长时间使用不变形、不损坏。 活塞及密封件采用优质的氟橡胶或其他耐磨损、耐化学腐蚀的弹性材料，保证良好的密封性和耐用性，使用寿命应不少于10,000次操作循环。 三、配置要求 1.主体 不同量程的微量移液器（2,20,200,1000,5000μL）各1支。 2.校准工具与配件 提供移液器校准工具包一套，包括专用扳手等，便于用户自行进行简单的校准操作或配合专业校准服务使用。 3.配备移液器支架1个，用于放置移液器。 | 1 | 套 |
| 24 | 超净工作台 | 一、产品特点 1.外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便； 2.本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小； 3.液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制； 4.配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）； 5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净； 6.采用配重平衡式结构，可使操作窗口任意在规定范围内定位； 7.配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命。 二、技术参数 1显示方式：LCD 2空气流向：垂直流 3工作面：一个 4洁净等极：100级（≥0.5μm过滤效率达到99.99％） 5工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 6噪音：≤67dB 7振动半峰值：≤5μm（X、Y、Z方向） 8照度：≥300LX 9工作区尺寸(mm)：1300×650×520 10外型尺寸(mm)：1460×700×1650 11高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×① 12荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/20W×① 13重量(kg)：200 14功率(kw)：0.3 15电源：AC220±10V, 50/60Hz | 1 | 台 |
| 25 | 电泳仪 | 一、设备功能要求 1.电泳模式多样性 支持多种电泳技术：能够满足常规的琼脂糖凝胶电泳、聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE），包括变性PAGE和非变性PAGE，以及等电聚焦电泳、脉冲场电泳等多种电泳模式的需求，适用于核酸、蛋白质等生物大分子的分离、鉴定和分析。 可调节电泳参数：在不同电泳模式下，均可对电泳电压、电流、功率和时间等关键参数进行精确调节，调节范围广泛且精度高，电压调节步长不大于1V，电流调节步长不大于0.1mA，功率调节步长不大于 0.1W，时间设置可精确到秒，以适应各种实验条件和样品特性，确保电泳实验的顺利进行和结果的准确性。 2.输出稳定性 稳定的电压输出：在设定电压下，输出电压的稳定性高，波动范围不超过±1%，即使在长时间电泳过程中，也能保持稳定的电场强度，避免因电压波动导致的电泳条带迁移率不稳定，从而影响实验结果的重复性和准确性。 可靠的电流输出：电流输出同样稳定，能够在设定电流范围内自动调节，以维持恒定的电流密度，对于一些对电流敏感的电泳实验尤为重要，可确保样品在均匀的电场力作用下进行分离，减少实验误差。 功率自适应：具备功率自适应功能，当电泳过程中由于样品电阻变化或其他因素导致电压、电流和功率发生变化时，能够自动调整输出，使三者在设定的安全范围内达到平衡，防止因过载或欠载对仪器和样品造成损害，同时保证电泳的正常进行。 3.安全保护功能 过压保护：当输出电压超过设定的最大值10%时，仪器能立即自动切断电源，并发出声光报警信号，防止过高的电压对电泳槽和样品造成电击损坏，保护实验人员和设备的安全。 过流保护：一旦电泳电流超过设定的上限，仪器迅速停止输出电流，并发出警报，避免因电流过大引发的电泳发热、凝胶变形或燃烧等危险情况，确保实验安全有序进行。 漏电保护：内置灵敏的漏电保护装置，检测到漏电电流超过安全阈值时，在极短时间内切断电源，保障实验人员的人身安全，防止触电事故发生。 短路保护：在电泳过程中若发生电极短路，仪器能够快速检测到并停止输出，同时提示短路故障信息，防止短路对仪器内部电路造成损坏，可有效延长仪器的使用寿命。 4.电泳槽兼容性 适配多种电泳槽：可与不同规格和类型的电泳槽兼容，如水平电泳槽、垂直电泳槽等，无需额外的适配装置，方便实验人员根据实验需求选择合适的电泳槽进行实验，并且在连接不同电泳槽时，仪器能自动识别并调整输出参数，以适应电泳槽的特性和要求。 电极系统通用性：电极材料应具有良好的导电性和耐腐蚀性，电极形状和尺寸设计合理，能够与各种电泳槽的电极接口紧密配合，确保电场均匀分布，同时电极易于清洁和维护，可多次重复使用。 5.操作与显示功能 直观的操作界面：采用显示屏设计，操作界面简洁明了，易于操作。可通过显示屏直接设置电泳参数，如电压、电流、功率、时间、电泳模式等，并实时显示电泳过程中的各项参数值、运行状态和剩余时间等信息，方便实验人员随时监控电泳进程和设备运行情况。 便捷的操作按键：配备功能齐全、布局合理的操作按键，包括电源开关、启动/停止键、参数调节键、电泳模式选择键等，按键触感舒适，响应灵敏，操作方便快捷，即使在戴手套的情况下也能轻松操作。 二、主要技术参数要求 1.输出参数 电压范围：0-500V 电流范围：0-500mA 功率范围：0-250W 电压调节精度：±1V 电流调节精度：±0.1mA 功率调节精度：±0.1W 2.稳定性 电压稳定性：±1% 电流稳定性：±1% 3.时间控制 时间范围：1分钟-99小时59分钟 时间精度：±1秒 4.安全保护 过压保护阈值：设定电压的110% 过流保护阈值：根据不同型号设定，一般在100%- 120%额定电流范围内 漏电保护动作电流：≤30mA 短路保护响应时间：<0.1秒 5.电源要求 电源：AC 220V±10%，50Hz 功率：100-1000W 三、配置要求 1.主机部分 电泳仪主机：包含电源供应系统、控制电路、显示面板、操作按键等核心部件，整体结构紧凑，设计合理，满足上述功能和技术参数要求，外观应美观大方，符合实验室设备的整体风格，采用优质金属材料外壳，表面经防腐处理。 2.电极与导线 电极：标配一对通用型电泳电极，电极材质可为铂金丝或其他高导电性、耐腐蚀材料，电极长度和直径适中，便于在电泳槽中安装和使用，电极表面光滑，无毛刺，确保电场均匀分布，同时提供电极固定装置，使电极在电泳过程中保持稳定。 导线：配备连接电泳仪主机与电泳槽电极的导线，导线长度一般为1-2米，线径适中，具有良好的绝缘性能和导电性能，导线两端的插头与主机和电极接口匹配良好，连接牢固，不易松动。 3.操作与显示部件 显示屏：采用显示屏，显示清晰、对比度高，可直观显示丰富的信息，包括电泳参数设置、运行状态、故障提示等，显示屏应具备良好的背光功能，在光线较暗的环境下也能清晰可见。 操作按键：配备一套完整的操作按键，按键采用优质工程塑料或硅胶材质制作，表面有清晰的标识和触感反馈，按键布局符合人体工程学设计，方便实验人员操作，按键使用寿命长，可靠性高。 4.安全保护装置 过压保护电路：安装高精度的过压保护电路，实时监测输出电压，当电压超过设定阈值时，迅速切断电源并报警，过压保护电路应具有快速响应、高可靠性和长寿命等特点。 过流保护电路：采用先进的过流保护电路，能够精确检测电泳电流，当电流超出设定范围时，及时启动保护机制，停止电流输出并发出警报，过流保护电路应具备良好的稳定性和准确性。 漏电保护开关：配备符合国家标准的漏电保护开关，漏电动作电流不大于30mA，漏电动作时间不大于 0.1秒，确保设备在发生漏电时能迅速切断电源，保障人员安全。 短路保护电路：在电路设计中加入短路保护电路，当检测到电极短路时，立即停止输出，并通过显示屏显示短路故障信息，短路保护电路应能快速响应，有效保护仪器内部电路。 5.附件与配件 电源线：提供一根符合国家标准的电源线，电源线长度不小于1.5米，线径适中，具有良好的绝缘性能和抗弯折性能，插头类型应与实验室电源插座相匹配，确保安全可靠供电。 操作手册与保修卡：提供详细的中英文操作手册，内容包括设备的安装、使用、维护、故障排除等方面的详细说明和指导，同时提供产品保修卡，明确保修期限、保修范围和售后服务联系方式，确保用户在使用过程中能够得到及时的技术支持和售后服务保障。 | 1 | 台 |
| 26 | 垂直电泳槽 | 一、性能特点 1.高透明聚碳酸酯材料注塑一次成型，耐冲击、耐高温、耐腐蚀； 2.可容纳1～4块手灌胶或预制胶，可根据科研需要灵活选择； 3.采用扳手紧固方式，使制胶、上板的过程更加轻松快捷； 4.配原位制胶器，省去使用密封条的繁琐操作，免除电泳玻5.板从“制胶”到“电泳”的二次移动，便于从玻璃两侧全面观察凝胶配制是否正常，大大简化了实验过程； 6.玻璃边条经特殊处理，确保制胶不渗漏； 7.配有正电极防护条，既能防止出现气泡、形成均匀导电，又能保护铂金丝不易受损。 8.开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全。 二、技术规格 1.长玻璃板面积（W×L）：101×82mm 2.短玻璃板面积（W×L）：101×73mm （与电泳玻璃及预制胶兼容通用） 3.凝胶面积（W×L）：81×73mm 4.凝胶厚度： 1.0mm/可选配0.75mm,1.5mm 5.凝胶数量：1～4块 6.样品通量： 11、15齿； 7.缓冲液容积：～1200ml 8.外形尺寸（L×W×H）： 175×172×100mm 9.净重：2.5kg | 1 | 台 |
| 27 | 超低温冰箱 | 一、产品特点 1.控温系统特殊的柜口设计结合优化保温技术，专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计，采用静音碳氢压缩机和低噪声节能风机，噪音更低。 2.窄型的外观设计 2.1在产品进门更容易的前提下，有效的利用内部空间，实现整机装箱量在原有的基础上提升20个盒子，2000个样本存储量。 2.2 USB数据存储功能，可存储10年以上。 2.3可以存储试剂温度，设定温度，高低温报警值，电压环温等数据，可以随时下载数据并通过电脑查询记录，用户的样本存储更加安全。 3.安全 多种报警功能（开门、高低温、冷凝器脏、电池电量低、传感器故障、断电和环温高等报警），方便提供用户存储样本安全；电压和环温显示，实时监控用户的使用环境，运行环境稳定。 4.人性化设计 冷链监控温度采集模块5V供电系统内置，用户使用安全、整洁、省心；压力平衡孔，满足用户短时间内多次开门 二、技术参数 1.结构 1.1箱壳材质：电锌板喷粉；内胆：采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用高性能VIP真空隔热保温材料。 1.2外部尺寸：812×893×1866 mm；内部尺寸：465×630×1165mm 1.3保存箱层数：3层4个间室，存放12个冻存架/台 1.4冻存架规格：抽屉式，存放20/16个冻存盒/架； 冻存架尺寸：140×608×289; 140×608×239；冻存盒规格：存放81份样本/盒；冻存盒尺寸：130×130×50。 1.5样本容量： 216盒，17496份样本/台（以9×9规格2寸冻存盒计算） 1.6总有效容积：338L 1.7内门数量：2 1.8发泡箱体保温层：两侧130mm；后背90mm 2.电器 电压要求/频率：220V/50HZ 3.性能 温度范围：-40～-86 ℃ 输入功率：900W 电池：全封闭可充电铅酸电池12V 多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警 两种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁 4.安全系统 远程报警功能：有。 网络功能：RS232、RS485接口、可有线和无线连接计算机网络。 保护功能：开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能。 数据存储：标配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上。 5.制冷系统 均匀性：≤6℃ 6.认证 认证证书：医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证。 | 1 | 台 |
| 28 | 低速离心机 | 一、设备功能要求 1、离心功能 多种离心模式：具备定速离心、定时离心以及不同加速和减速曲线选择功能，满足各种常规离心实验需求验室常用的低速区间，例如最低转速不高于500 rpm，最高转速可达6000 rpm，可精确调节，调节步长不大于 10 rpm，以适应不同样品和实验条件的离心要求，确保在不同转速下都能稳定运行，转速准确性高，误差不超过±20 rpm。 精确的时间控制：离心时间可在1分钟至59分钟内任意设定，时间控制精度高，误差不超过±1秒，能够满足长时间离心实验以及对离心时间有严格要求的实验操作。 2、样品处理能力 适配多种转子：可兼容多种规格和类型的转子，包括水平转子、角转子等，转子应易于更换，更换过程简便快捷，无需借助复杂工具，并且更换后能自动识别转子类型和参数，确保离心机安全运行。 大容量设计：水平转子最大容量应不少于4× 500ml，角转子最大容量不低于6×50ml，能够一次性处理较多数量或较大体积的样品，提高实验效率，减少离心批次，同时各转子在最大容量运行时仍能保证良好的离心效果和稳定性。 3、安全保护功能 超速保护：具备超速保护装置，当离心机运行转速超过设定的最高转速时，能立即自动切断电源，并发出声光报警信号，防止因超速导致转子破裂、样品飞溅等危险情况发生，保障实验人员的人身安全和实验室设备的正常运行。 不平衡检测与保护：配备高精度的不平衡检测系统，能够实时监测离心过程中样品的不平衡状态，一旦检测到不平衡量超过允许范围，立即停止离心机运转，并通过显示屏提示不平衡位置和不平衡量信息，提醒实验人员调整样品分布，避免因不平衡离心引起的剧烈振动对离心机造成损坏，同时减少噪音和磨损，延长设备使用寿命。 门盖保护：离心机门盖具有安全联锁装置，在离心机运行过程中，门盖无法打开，防止人员误操作接触高速旋转的转子；只有当离心机完全停止运转后，门盖才能正常开启，确保操作安全。门盖关闭后应能紧密密封，防止离心过程中液体泄漏或气体逸出，同时门盖开启和关闭应轻松顺畅，操作方便。 温度保护：内置温度监测系统，实时监测离心机内部温度，当温度过高时，自动启动散热装置进行降温，并发出报警信号，防止因温度过高影响离心机性能或损坏样品，确保设备在安全的温度范围内稳定运行。 4、操作与显示功能 直观的操作界面：采用显示屏设计，操作界面简洁明了，易于操作。可通过显示屏直接设置离心参数，如转速、时间、温度、加速和减速曲线等，并实时显示离心机的运行状态，包括当前转速、剩余时间、温度、转子类型等信息，方便实验人员随时了解离心过程进展和设备运行情况。 便捷的操作按键：配备功能齐全、布局合理的操作按键，包括电源开关、启动/停止键、参数调节键、转子选择键等，按键触感舒适，响应灵敏，操作方便快捷，即使在戴手套的情况下也能轻松操作。 5、噪音与振动控制功能 低噪音设计：在离心机运行过程中，噪音水平低，在最高转速运转时，噪音不超过65dB，减少对实验室环境的噪音污染，避免干扰实验人员的工作和交流，同时也有利于保护实验人员的听力健康。 有效振动控制：采用先进的动平衡技术和减震系统，对离心机运行过程中的振动进行有效控制，确保离心机在高速运转时的振动幅度最小化，振动位移不超过0.5mm，减少因振动对实验结果准确性的影响，同时避免因振动过大对离心机自身零部件造成损坏，延长设备的使用寿命和维护周期。 二、主要技术参数要求 1、转速 最高转速：≥6000rpm 最低转速：≤500rpm 转速精度：±20rpm 转速调节步长：≤10rpm 2、容量 水平转子最大容量：≥4×500ml 角转子最大容量：≥6×50ml 3、时间控制 时间范围：1-59min 时间精度：±1s 4、不平衡容忍度 不平衡量：≤5g 5、噪音 最大噪音：≤65dB 6、振动 最大振动位移：≤0.5mm 7、电源参数 电源：AC 220V±10%，50Hz 功率：200-800W 三、配置要求 1、主机部分 低速离心机主机：包含电机、传动系统、控制系统、外壳、腔体等核心部件，整体结构坚固稳定，满足上述功能和技术参数要求，外观设计应符合实验室现代化、人性化的审美和使用需求。 外壳材质：采用优质工程塑料或金属材质外壳，具有良好的抗腐蚀性、耐磨性和绝缘性，表面处理光滑，易于清洁和维护。 2、转子系统 水平转子：标配一个水平转子，转子材质为高强度铝合金或不锈钢，具有良好的动平衡性能和耐腐蚀性，适配常见的离心管规格，如50ml、15ml等，转子安装和拆卸方便快捷，通过专用的锁定装置与离心机主轴紧密连接，确保在高速运转时的安全性和稳定性。 角转子：配备一个角转子，材质同样为高强度铝合金或不锈钢，可满足不同体积样品的离心需求，角转子的角度设计合理，能够在保证离心效果的前提下，尽量减少样品残留，提高样品回收率，转子表面经过特殊处理，便于清洁和消毒。 3、操作与显示部件 显示屏：采用液晶显示屏，显示清晰、对比度高，可直观显示丰富的信息，包括离心参数设置、运行状态、故障提示等，显示屏应具备良好的背光功能，在光线较暗的环境下也能清晰可见。 操作按键：配备一套完整的操作按键，按键采用优质工程塑料或硅胶材质制作，表面有清晰的标识和触感反馈，按键布局符合人体工程学设计，方便实验人员操作，按键使用寿命长，可靠性高。 4、安全保护装置 超速保护传感器：安装高精度的超速保护传感器，实时监测离心机的转速，当转速超过设定上限时，传感器立即向控制系统发送信号，触发超速保护动作，切断电源并报警，传感器应具有快速响应、高可靠性和长寿命等特点。 不平衡检测传感器：采用先进的不平衡检测传感器，能够精确检测离心过程中的样品不平衡状态，传感器安装位置合理，检测灵敏度高，可有效避免因不平衡引起的安全事故和设备损坏，传感器应经过严格的校准和调试，确保检测数据的准确性。 门盖安全联锁装置：门盖安全联锁装置由机械锁和电子传感器组成，机械锁确保门盖在离心机运行时无法打开，电子传感器实时监测门盖的开关状态，并将信号传输给控制系统，当门盖未关闭到位或在运行过程中被打开时，离心机立即停止运转并报警，门盖安全联锁装置应操作灵活、可靠性高。 5、附件与配件 电源线：提供一根符合国家标准的电源线，电源线长度不小于1.5米，线径适中，具有良好的绝缘性能和抗弯折性能，插头类型应与实验室电源插座相匹配，确保安全可靠供电。 工具包：配备一个小型工具包，包含转子拆卸工具、扳手等常用工具，方便实验人员进行转子更换和设备简单维护操作，工具包材质坚固耐用，工具质量可靠，符合相关标准要求。 操作手册与保修卡：提供详细的中英文操作手册，内容包括设备的安装、使用、维护、故障排除等方面的详细说明和指导，同时提供产品保修卡，明确保修期限、保修范围和售后服务联系方式，确保用户在使用过程中能够得到及时的技术支持和售后服务保障。 | 1 | 台 |
| 29 | 恒温水浴锅 | 一、设备功能要求 1.控温功能 精确控温：能够在较宽的温度范围内精确控制水温，控温精度达到±0.1℃，可满足不同实验对水温高精度控制的要求，如生物化学实验中的酶反应、物理化学实验中的物质溶解度测定等。 均匀控温：水浴锅内水温均匀性良好，在有效工作区域内，各点温度差异不超过±0.2℃，确保实验样品处于一致的温度环境，避免因温度不均导致实验误差。 快速升温与降温：具备高效的加热和冷却系统，能够在较短时间内使水温达到设定温度。 温度设定与显示：采用数字式温度控制器，可方便地设定目标温度，设定分辨率为0.1℃。温度显示清晰直观，同时能实时显示当前水温，便于实验人员随时监控温度变化。 温度校准功能：配备温度校准装置或程序，可定期对水浴锅的温度进行校准，以确保温度测量和控制的准确性，校准操作简便易行。 2.水浴槽设计功能 合适容积与尺寸：根据不同实验需求，提供多种规格的水浴槽容积，水浴槽内部尺寸设计合理，方便放置各种形状和大小的实验器具，如试管、烧杯、烧瓶等，且水浴槽深度适中，能确保实验器具在水中有足够的浸没深度。 防干烧保护：内置防干烧保护装置，当水浴锅内水位过低，可能导致加热元件干烧时，能自动切断加热电源，并发出声光报警信号，防止加热元件因干烧而损坏，同时提醒实验人员及时补充水分，确保设备安全运行。 排水功能：具备方便快捷的排水口和排水阀，排水阀操作灵活，关闭严密，可轻松排出水浴槽内的水，便于实验结束后对水浴锅进行清洁和维护，排水口位置设计合理，能确保排水彻底，无积水残留。 3.操作与安全功能 操作简便：设备操作界面简洁明了，所有控制按钮布局合理，易于操作,具备一键启动/停止功能。 安全防护：除防干烧保护外，还应具备漏电保护功能，当设备发生漏电故障时，能迅速切断电源，保障实验人员的人身安全。同时，设备外壳应采用绝缘材料制作，表面无尖锐边角，防止实验人员意外触电和划伤。 稳定性好：恒温水浴锅整体结构稳固，放置在实验台上时应具有良好的稳定性，在运行过程中不会因振动或晃动而影响实验操作和温度控制精度，设备底部可配备防滑脚垫，进一步增强其稳定性。 二、主要技术参数要求 1.温度参数 控温范围：25℃-99℃ 控温精度：±0.1℃ 温度均匀性：±0.2℃ 温度显示分辨率：0.1℃ 2.加热与冷却参数 加热功率：根据水浴锅容积不同，加热功率在500W- 2000W之间 升温时间：从室温升至95℃不超过30分钟 降温时间：从95℃降至25℃不超过60分钟 3.水浴槽参数 容积：5L 内部尺寸：长30cm×宽 0cm×深15cm左右 材质：304不锈钢或更高等级不锈钢 4.电源要求 电源：AC 220V±10%，50Hz 功率：500W-2000W 三、配置要求 1.主机部分 恒温水浴锅主机：包含加热元件、温度传感器、温度控制器、水浴槽、外壳等核心部件，整体结构紧凑，设计合理，满足上述功能和技术参数要求，外观应美观大方，符合实验室设备的整体风格。 外壳材质：采用优质工程塑料或金属外壳，具有良好的绝缘性和散热性，表面经过防腐处理，颜色可根据用户需求选择，一般为白色或银色。 2.加热与控温部件 加热元件：采用优质不锈钢加热管或其他高效加热元件，加热管分布均匀，热效率高，能够快速将水浴槽内的水加热至设定温度，且加热管具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，使用寿命长。 温度传感器：采用高精度铂电阻温度传感器或其他可靠的温度测量元件，能够准确感知水浴槽内的水温变化，并将温度信号传输给温度控制器，传感器响应速度快，测量精度高，稳定性好。 温度控制器：采用先进的数字式温度控制器，具有良好的控温性能和稳定性，可根据设定温度和实际温度的差异自动调整加热功率，实现精确的温度控制。温度控制器具备温度设定、显示、校准等功能，操作界面友好，易于使用。 3.水浴槽及附件 水浴槽：如上述材质和尺寸要求的不锈钢水浴槽，水浴槽边缘应进行钝化处理，防止划伤实验人员，槽内表面光滑平整，无焊缝凸起或其他缺陷，便于清洁和消毒。 盖子：配备透明塑料或玻璃盖子，盖子边缘有密封胶条，确保与水浴槽密封良好。盖子上设有提手，方便开启和关闭。 不锈钢网架：提供一个不锈钢网架，用于放置实验器具，网架尺寸与水浴槽相适配，可根据需要调整高度，网架表面有防锈处理，网格大小适中，既能保证实验器具放置稳定，又能使水充分循环，确保温度均匀性。 4.安全保护装置 防干烧保护装置：采用液位传感器或其他可靠的防干烧检测装置，当水浴槽内水位低于安全水位时，及时切断加热电源，并触发声光报警。报警装置声音响亮，灯光明显，可引起实验人员的注意。 漏电保护开关：配备符合国家标准的漏电保护开关，漏电动作电流不大于30mA，漏电动作时间不大于 0.1 秒，确保设备在发生漏电时能迅速切断电源，保障人员安全。 5.操作与显示部件 操作面板：位于设备正面或侧面，操作面板上有电源开关、温度设定按钮、加热功率调节按钮、定时设定按钮等控制按钮，按钮标识清晰，手感舒适，操作方便。 显示屏：采用液晶显示屏，可清晰显示设定温度、当前温度、加热状态、定时时间等信息，显示屏亮度适中，在不同光线条件下都能方便观察。 6.排水部件 排水口：在水浴槽底部设置排水口，排水口直径适中，一般为1cm-2cm，排水口内壁光滑，无毛刺，防止堵塞。 排水阀：配备不锈钢排水阀，排水阀为手动球阀或旋塞阀，操作灵活，关闭严密，无漏水现象。 7.附件与配件 电源线：提供一根符合国家标准的电源线，电源线长度不小于1.5m，线径适中，具有良好的绝缘性能和抗弯折性能，插头类型为三脚插头，符合实验室电源插座要求。 | 1 | 个 |
| 30 | 高速低温离心机 | 一、设备功能要求 1.离心功能 宽转速范围与高精度：转速范围应涵盖高速离心需求，最低转速不高于1000rpm，最高转速可达 25000rpm或更高，转速调节精度高，步长不超过 10rpm，且在整个转速范围内转速稳定性好，误差不超过 ±30rpm，以满足如核酸提取、蛋白质分离纯化等对不同离心力要求的实验。 多种离心模式：具备定速离心、定时离心、梯度离心以及可自定义的程序离心模式，可存储不少于 100种离心程序，方便实验人员根据不同实验样品和操作流程快速调用相应设置，提高实验效率和重复性。 快速升速与降速：配备高性能驱动电机和先进的控制系统，能够实现快速升速和降速，例如从静止加速到最高转速的时间不超过15分钟，从最高转速减速到停止的时间不超过15分钟，同时在升速和降速过程中保持平稳，避免因速度变化过快对样品造成扰动或损坏。 2.温度控制功能 宽温区与高精度控温：温度控制范围广，可在-20℃至40℃之间精确调节，控温精度达到±1℃，能为对温度敏感的生物样品提供稳定的低温环境，确保实验结果的准确性和可靠性。 快速制冷与制热：具备高效的制冷和制热系统，在设定低温时，从室温降至-20℃的时间不超过30分钟；在设定高温时，从-20℃升温至40℃的时间不超过40分钟，以适应不同实验对温度变化的时间要求。 温度均匀性：离心腔内温度均匀性良好，在运行过程中各点温度差异不超过±2℃，防止因温度不均导致样品受热或受冷不均而影响实验结果。 3.样品处理能力 多规格转子兼容：可适配多种类型和规格的转子，包括角转子、水平转子、垂直转子等，角转子适用于小体积样品的高速离心；水平转子可用于大容量样品离心；垂直转子适用于密度梯度离心。转子应易于更换，且更换后离心机能够自动识别转子类型和参数，确保安全运行。 4.安全保护功能 超速保护：具有可靠的超速保护装置，当离心机运行转速超过设定的最高转速10%时，立即自动切断电源，并发出声光报警，防止因超速引发的转子破裂、样品飞溅等危险事故，保障实验人员人身安全和实验室设备安全。 不平衡检测与保护：内置高精度不平衡检测系统，能够实时监测离心过程中样品的不平衡状况，一旦不平衡量超过允许范围，迅速停止离心机运转，并在显示屏上显示不平衡位置和不平衡量信息，提醒实验人员调整样品分布，避免因不平衡离心造成的剧烈振动对离心机和样品的损害。 门盖安全联锁：离心机门盖设有安全联锁装置，在离心机运行时，门盖无法打开，只有当离心机完全停止运转且转速降至安全值以下时，门盖才能正常开启，防止人员误操作接触高速旋转部件；门盖关闭后应紧密密封，防止离心过程中气体泄漏和样品飞溅，同时门盖开启和关闭应轻松顺畅，操作便捷。 温度保护：当温度控制系统出现故障导致温度异常升高或降低时，自动启动温度保护程序，切断加热或制冷电源，并发出报警信号，防止因温度失控对样品和设备造成损害。 紧急制动功能：配备紧急制动按钮，在突发情况下，实验人员可立即按下紧急制动按钮，使离心机迅速停止运转，确保安全。 5.操作与显示功能 智能操作界面：采用液晶显示屏设计，操作界面直观、简洁，易于操作。可通过触摸或按键操作直接设置离心参数，如转速、温度、时间、加速和减速曲线等，并实时显示离心机的运行状态，包括当前转速、剩余时间、实时温度、转子类型、累计运行时间等信息，方便实验人员随时监控离心过程和设备状态。 6.噪音与振动控制功能 低噪音运行：在高速运转时，噪音水平低，最大噪音不超过70dB，减少对实验室环境的噪音污染，避免干扰实验人员的工作和交流，同时有利于保护实验人员的听力健康。 有效振动抑制：采用先进的动平衡技术、高精度轴承和优质减震材料，对离心机运行过程中的振动进行有效控制，在最高转速下，振动位移不超过 0.3mm，确保离心过程的稳定性和准确性，减少因振动对实验结果的影响，同时延长设备的使用寿命。 二、主要技术参数要求 1.转速 最高转速：≥25000rpm 最低转速：≤1000rpm 转速精度：±30rpm 转速调节步长：≤10rpm 2.温度 控温范围：-20℃-40℃ 控温精度：±1℃ 温度均匀性：±2℃ 制冷时间：从室温降至-20℃≤30min 制热时间：从-20℃升至40℃≤40min 3.容量 角转子：适配 1.5ml、2ml等小体积离心管，最大容量不低于6×50ml 水平转子：最大容量≥4×500ml 垂直转子：根据不同型号确定适配容量 4.时间控制 离心时间范围：1-59min 时间精度：±1s 5.不平衡容忍度 不平衡量：≤3g 6.噪音 最大噪音：≤70dB 7.振动 最大振动位移：≤0.3mm 8.电源要求 电源：AC 220V±10%，50Hz 功率：1000-3000W之间 三、配置要求 1.主机部分 高速低温离心机主机：包含高速电机、制冷压缩机、温度控制系统、传动系统、控制系统、外壳、腔体等核心部件，整体结构坚固稳定，满足上述功能和技术参数要求，外观设计应符合实验室现代化、人性化的审美和使用需求，采用优质金属材料外壳，表面经防腐处理。 2.转子系统 角转子：标配一个角转子，材质为高强度铝合金或不锈钢，具有良好的动平衡性能和耐腐蚀性，适配常见的小体积离心管，如1.5ml和2ml离心管，转子的角度设计合理，能够在保证离心效果的前提下，尽量减少样品残留，提高样品回收率，转子表面经过特殊处理，便于清洁和消毒。 水平转子：配备一个水平转子，材质为高强度不锈钢，最大容量达到上述要求，可用于大容量样品的离心分离，水平转子的结构设计应确保在高速旋转时的稳定性和安全性，转子安装和拆卸方便快捷，通过专用的锁定装置与离心机主轴紧密连接。 垂直转子：根据实验需求可选择配备垂直转子，垂直转子材质和性能要求与其他转子类似，主要用于特殊的离心应用，如密度梯度离心等。 3.操作与显示部件 显示屏：采用液晶显示屏，显示清晰、色彩鲜艳、对比度高，可直观显示丰富的信息，包括离心参数设置、运行状态、故障提示等，显示屏应具备良好的背光功能，在光线较暗的环境下也能清晰可见。 操作按键：配备一套完整的操作按键，包括电源开关、启动/停止键、参数调节键、转子选择键、紧急制动按钮等，按键采用优质工程塑料或硅胶材质制作，表面有清晰的标识和触感反馈，按键布局符合人体工程学设计，方便实验人员操作，按键使用寿命长，可靠性高。 4.安全保护装置 超速保护传感器：安装高精度的超速保护传感器，实时监测离心机的转速，当转速超过设定上限时，传感器立即向控制系统发送信号，触发超速保护动作，切断电源并报警，传感器应具有快速响应、高可靠性和长寿命等特点。 不平衡检测传感器：采用先进的不平衡检测传感器，能够精确检测离心过程中的样品不平衡状态，传感器安装位置合理，检测灵敏度高，可有效避免因不平衡引起的安全事故和设备损坏，传感器应经过严格的校准和调试，确保检测数据的准确性。 门盖安全联锁装置：门盖安全联锁装置由机械锁和电子传感器组成，机械锁确保门盖在离心机运行时无法打开，电子传感器实时监测门盖的开关状态，并将信号传输给控制系统，当门盖未关闭到位或在运行过程中被打开时，离心机立即停止运转并报警，门盖安全联锁装置应操作灵活、可靠性高。 温度保护传感器：在离心腔内部和制冷制热系统中安装多个温度保护传感器，实时监测温度变化，当温度异常时，及时启动温度保护程序，温度保护传感器应具有高精度、高稳定性和快速响应特性。 5.附件与配件 电源线：提供一根符合国家标准的电源线，电源线长度不小于1.5米，线径适中，具有良好的绝缘性能和抗弯折性能，插头类型应与实验室电源插座相匹配，确保安全可靠供电。 工具包：配备一个小型工具包，包含转子拆卸工具、扳手等常用工具，方便实验人员进行转子更换和设备简单维护操作，工具包材质坚固耐用，工具质量可靠，符合相关标准要求。 | 1 | 台 |
| 31 | 涡旋仪 | 一、设备功能要求 1.高效混合 能够对各种形状和材质的容器内的液体进行快速、充分的涡旋振荡混合，确保溶液成分均匀分布。 2.多种振荡模式 具备多种涡旋振荡模式可供选择，如连续振荡模式，可在设定时间内持续进行涡旋动作；点动模式，即按一次启动按钮，仪器进行一次涡旋振荡，方便用户根据不同实验需求灵活控制振荡过程。 3.速度调节 具有宽范围的振荡速度调节功能，可精确调整涡旋振荡速度，以适应不同粘度液体的混合要求，最低振荡速度应能满足低粘度液体的轻柔混合，避免液体溅出，最高振荡速度可确保高粘度液体或难溶性物质的充分混匀。 4.稳定性与安全性 仪器运行时稳定性良好，在高速振荡过程中不会产生明显位移或晃动，底座具有足够的重量和防滑设计。同时，具备过载保护、过热保护等安全功能。 操作便捷性：仪器的操作界面简单直观，易于使用，可通过旋钮、按键或触摸屏等方式方便地进行振荡模式选择、速度调节、时间设定等操作，且操作过程中仪器能及时响应，显示清晰准确的工作状态信息，如当前振荡速度、剩余时间等。 5.低噪音设计 在运行过程中产生的噪音较小，不会对实验室环境造成明显干扰。 二、主要技术参数要求 1.振荡速度 振荡速度范围宽广，最低振荡速度不高于500rpm，适用于轻柔混合敏感样品或低粘度溶液；最高振荡速度不低于3000rpm，能够满足高粘度液体、难溶性物质以及快速混匀的实验需求，振荡速度调节精度应在±50rpm以内，可实现精细的速度控制。 2.振荡幅度 振荡幅度适中，一般在3-6mm之间，既能保证液体充分混合，又能避免因振荡幅度过大导致液体溅出或容器损坏，确保实验操作的安全性和有效性。 3.承载重量 具有足够的承载重量能力，可承载至少2kg的负载，能够稳定放置常用规格的容器及其中的液体，不会因负载过重而影响仪器的正常运行或降低振荡性能，确保在处理较大体积或较重容器时仪器仍能可靠工作。 4.电源参数 采用标准的交流电源供电，电源电压适应范围广，一般为100-240V，50/60Hz，功率消耗较低，通常不超过100W，以降低能耗和运行成本，同时减少对实验室电源系统的负荷压力。 三、配置要求 1.主机 涡旋仪主机一台，采用优质材料制造，外观设计美观大方，表面处理光滑，易于清洁和维护，仪器外壳具有良好的耐化学腐蚀性，可适应实验室常见化学试剂的环境。 2.配件 配备多种规格的橡胶垫或托盘，用于放置不同尺寸的容器，确保容器在振荡过程中的稳定性，橡胶垫或托盘应具有良好的防滑性能和一定的弹性，能够有效缓冲振荡力，防止容器滑落或破裂，且易于安装和拆卸，方便更换和清洗。 提供标准的电源线一根，电源线长度适中，一般不少于1.5m，满足实验室不同电源插座位置的使用需求，电源线质量可靠，符合相关电气安全标准，具有良好的绝缘性能和抗磨损能力。 | 1 | 台 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 一、设备功能要求 1.高效搅拌 能够对不同体积和粘度的液体进行高效搅拌，确保溶液中的物质充分混合均匀。适用于各种化学试剂的配制、化学反应过程的搅拌以及生物样本处理等实验操作。搅拌速度范围广，可满足从低速轻柔搅拌到高速强力搅拌的多种需求，能有效处理低粘度溶液如稀酸、稀碱，也能应对高粘度液体如聚合物溶液、胶体等的搅拌任务。 2.稳定运行 搅拌过程中运行平稳，无明显晃动和噪音。仪器的底座和机身设计具备良好的稳定性，即使在高速搅拌时也不会产生位移，保证实验操作的安全性和准确性。具备过载保护功能，当搅拌负载超过仪器额定范围时，能自动停止搅拌并发出警报，防止电机损坏，延长仪器使用寿命。 3.兼容性 能够兼容不同形状和材质的容器，如圆形、方形的玻璃烧杯、塑料容器以及各种规格的锥形瓶等，对容器底部的平整度要求较低，可适应实验室常用的多种容器类型，方便用户在不同实验中灵活使用。 与多种规格的磁力搅拌子适配良好，无论是小型的微量搅拌子还是较大尺寸的搅拌子，都能在仪器产生的磁场作用下稳定旋转，实现有效搅拌。 4.安全防护 具备防溅设计，仪器表面和搅拌区域周围有防护装置，防止液体溅出对仪器造成损坏或影响实验人员安全。外壳采用绝缘材料，符合电气安全标准，有效防止触电事故发生。加热型磁力搅拌器在加热部件周围有隔热措施，避免操作人员烫伤。 二、主要技术参数要求 1.搅拌速度 速度范围宽广，最低搅拌速度不高于100rpm，可实现对敏感样品或低粘度液体的缓慢搅拌；最高搅拌速度不低于2000rpm，满足高粘度液体或需要快速混合的实验要求。搅拌速度调节精度在±10rpm以内，确保能够精确设定所需搅拌速度。 2.搅拌容量 可处理的液体容量范围大，最小搅拌容量能适应微量实验；最大搅拌容量不少于1L。 3.电源参数 采用标准交流电源供电，电源电压适应范围为100 - 240V，50/60 Hz，功率消耗在50-200W之间，具备节能模式或低功耗待机功能，降低仪器使用成本。 三、配置要求 1.主机：磁力搅拌器主机一台，外观设计简洁大方，外壳材质坚固耐用、耐腐蚀、易清洁，具备良好的散热性能，确保仪器长时间稳定运行。 2.搅拌子：配备一套不同规格的磁力搅拌子，包括常见的圆柱形、椭圆形搅拌子，材质为聚四氟乙烯包裹的磁性材料，具有良好的化学稳定性和耐磨性，搅拌子尺寸从小到大多种规格，如直径3-50 mm不等，以适应不同容器和液体体积的搅拌需求。 3.电源线：提供一根标准电源线，长度一般在1.5-2m之间，电源线质量可靠，符合电气安全标准，具备良好的绝缘性能和抗磨损能力，确保安全稳定供电。 | 4 | 台 |
| 33 | 电子天平 | 一、产品特点 1.显示屏：超大背光LCD显示屏 2.电源：电源适配器（标配） 3.通讯：RS232通讯接口（标配一个接口） 4.结构：ABS塑料外壳，可拆卸不锈钢秤盘和带顶部滑门的玻璃风罩，下挂式秤钩，防盗锁，保护罩 5.用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单；可调节通讯设置和数据打印选项；用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示 二、技术参数 1.最大秤量：120 g 2.可读性：0.1mg 3.内部校准：不适用 4.秤盘尺寸：90 mm 5.防风罩：标配 6.自动风罩门：不适用 7.电池使用寿命：不适用 8.内置静电清除器：否 9.通信：RS232 10.尺寸 (高×长×宽)：303 × 317 × 201 mm 11.显示屏：带背光的 LCD 12.显示屏保护罩：标配 13线性误差：0.0002g 13.最小称量值（符合USP,允差 0.1%,典型)：200 mg 14.净重：4.5 kg 15.秤盘结构：不锈钢 16.电源 ：AC （标配） 17.重复性（典型）0.0001mg 17.稳定时间 (2)：3 s 18.皮重范围：满量程去皮重功能 19.计量单位：mg；克拉; g; 牛顿; 盎司（金衡制）; 本尼威特; 磅。 20.工作环境：10-30℃, 80%RH, 非冷凝。 | 2 | 台 |
| 34 | 实验冰箱 | 一、设备功能要求 1.制冷与温度控制功能 双温区独立控温：可精确设置并稳定维持4℃和 -20℃两个不同的温度区域，温度控制精度高，在 4℃时控温精度达到 ±0.5℃，-20℃时控温精度达到 ±1℃。能够满足实验室中对不同类型样本、试剂等的分类存储需求，如4℃适合短期保存一些生物样本、常用化学试剂等，-20℃则适用于长期保存某些对温度稳定性要求较高的生物制品、酶类等。 快速温度调节：无论是从室温降至设定温度，还是在两个温区之间切换温度设定，都能在较短时间内完成。例如从室温降至4℃的时间不超过1小时，降至-20℃的时间不超过2小时，且在温度调节过程中温度波动小，确保样本不受温度急剧变化的影响。 2.样本存储 合理的存储空间划分：内部空间设计合理，具有清晰的4℃和-20℃温区标识与分隔。两个温区均配备可调节的搁架或抽屉，提高空间利用率，便于样本和试剂的分类存储与快速查找。 门封与门锁：冰箱门采用优质密封材料制作的门封，确保门关闭时密封良好，防止冷气泄漏，降低能耗并维持稳定的温度环境。同时，配备门锁装置，可设置不同权限级别，保护珍贵样本和试剂的安全，防止未经授权的开启，门锁操作应便捷，可通过钥匙、密码或刷卡等方式开启，并在紧急情况下能方便地从内部打开。 二、主要技术参数要求 1.温度参数 温度范围：4℃和-20℃双温区 控温精度：4℃温区±0.5℃，-20℃温区±1℃ 温度均匀性：4℃温区±1℃，-20℃温区±2℃ 降温时间：从室温降至4℃≤1小时，降至-20℃≤2 小时 2.容量参数 容积规格：500L 3.电源参数 电源：AC 220V±10%，50Hz 功率：100-500W之间 三、配置要求 1.主机部分 冰箱主机：包含制冷系统（压缩机、冷凝器、蒸发器等）、温度控制系统、保温箱体等核心部件，整体结构紧凑、坚固，满足上述功能和技术参数要求。外观设计应符合实验室风格，采用优质金属材料（如不锈钢或铝合金）外壳，表面经防腐处理，颜色可根据实验室整体风格选择。 保温箱体：采用双层结构，内外层之间填充高密度聚氨酯发泡保温材料，保温层厚度不低于80mm。箱体内壁采用食品级不锈钢材质，表面光滑平整，无焊缝凸起，便于清洁和样本放置。 2.制冷与温度控制部件 压缩机：选用高效节能压缩机，具备良好的制冷性能和稳定性，可在不同工况下稳定运行，噪音不超过45dB，具有过热保护、过载保护等安全功能，确保压缩机的安全可靠运行。 温度传感器：在4℃和-20℃温区分别设置至少 2 个高精度温度传感器，采用铂电阻温度传感器或其他可靠的温度测量元件，能够实时准确地监测温区内的温度变化，并将温度信号传输给温度控制器，确保温度控制的准确性和均匀性。 温度控制器：采用先进的微电脑温度控制器，具备双温区独立控制功能，可根据温度传感器反馈的信号精确控制压缩机的启停和制冷量，实现对两个温区温度的精准控制。 3.样本存储部件 抽屉：配备抽屉式存储单元，抽屉采用优质塑料或不锈钢材质，内部可分隔成不同大小的区域，方便分类存放小型样本或特殊形状的物品，抽屉应具有顺滑的推拉手感，关闭后密封良好，防止冷气泄漏。 4.附件与配件 电源线：提供一根符合国家标准的电源线，电源线长度不小于1.5m，线径适中，具有良好的绝缘性能和抗弯折性能，插头类型应与实验室电源插座相匹配，确保安全可靠供电。 除霜工具：配备除霜铲或其他除霜工具，用于定期清理冰箱内部的结霜。除霜工具采用不易刮伤冰箱内壁的材质制作，如塑料或木质，方便使用和存放。 | 2 | 台 |
| 35 | 正置显微成像系统 | 一、装置功能要求 真菌观察 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、装置主体参数要求 *2.1. 光学系统： 无限远光学系统，物镜成像距离为60mm，确保最大的工作距离和最高的分辨率； 2.2照明系统： 2.1 光源：高輝度白色LED光源 2.2 聚光镜：阿贝聚光镜，带有蓝色滤光片， N .A.=1.25； 2.3观察系统： 3.1 目镜筒：铰链式防霉三目镜筒，倾角为30°，瞳距47-75mm； 3.2 目镜：10X视野目镜，视野数为20mm，瞳距可调，屈光度360°可调，即使佩戴眼镜也可以正常使用； 2.4物镜系统： 2.4.1 物镜转换器：机身一体四孔物镜转换器，可任意旋转； *2.4.2 物镜：CFI平场消色差物镜 4x 数值孔径0.1， 工作距离25mm；CFI平场消色差物镜 10x 数值孔径0.25，工作距离6.7mm；CFI平场消色差物镜 40x 数值孔径0.65，工作距离0.6mm；CFI平场消色差物镜 100x 数值孔径1.25，工作距离0.14mm； 5. 载物台：双层矩形载物台155X134mm； 6. 调焦机构：微调焦每圈0.2mm，粗调焦37.7mm，最小刻度2μm粗调力矩可调； 二 成像系统技术参数 2.1.像素：2000万像素 （彩色） 2.2 芯⽚类型：CMOS 2.3 芯⽚尺⼨：1/1 2.4 像素尺⼨：1.34 x 1.34(μm) 2.5 相机帧率：≥15幅/ 秒；在1600万象素模式下可达到12fps的帧速。在1200万象素模式下可达到15fps的帧速。在1000万象素模式下可达到19fps的帧速。通过相机观察图像时可提供及其流畅的对焦。 2.6 快⻔模式： 卷帘快⻔ 2.7多相机： 在SDK上⽀持同时运⾏4个相机 2.8 数据接⼝：USB3.0 2.9 光学接⼝：标准C接⼝ 3、专业图像分析软件 3.1.拍摄：实时景深融合，实时图像拼接，实时锐化、智能平场校正、智能⾃动曝光、⾼动态模式、延时录像、jpg /png / tif/bmp 输出格式可选 3.2.处理：静态HDR⾼动态图像合成，静态EDF景深融合，静态图像拼接、实时荧光图像合成和编辑、⼆值化、直⽅图、图像平滑和自动计数、⽤⼾参数组保存与加载、 3.3.测量：⾃定义校准尺，图层，精度，绘制：点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度、可视化属性编辑、动态测量、静态测量、分图层测量、智能测量⼯作流建⽴、重复执⾏、滤⾊ / 提⾊ / 反⾊ 四、基本配置： 1.显微镜主机 1套 2.四孔物镜转盘 1个 3.平场消色差物镜4X、10X、40X、100x 1套 4.载物台 1个 5.聚光镜 1个 6.成像系统软件 1套 | 2 | 台 |
| 36 | 停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置 | 一、装置功能要求 1、能采用脉冲示踪法测定釜式与管式反应器停留时间分布,通过计算机软件处理得到停留时间分布曲线。 2、能分别进行无循环及变化循环比R操作，在不同返混程度下测定管式反应器停留时间分布。 二、主要技术参数要求 1、设计参数 1.1 体系：氯化钾溶液。 1.2 使用温度、压力：常温、常压。 1,3 液体流量范围：6～60L/h。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由反应釜、管式反应器、水箱、电机、水泵组成。 2.1.1反应釜：容积：0.5～1L，材质：透明有机玻璃。 2.1.2管式反应器：DN32，长1.2～1.5m，填料拉西环 φ5mm，透明PVC材质。 2.1.3水箱：容积：≥30L，材质：304不锈钢，表面拉丝工艺处理。 2.1.4电机：功率：≥40W，数显无级调速。 2.1.5水泵：磁力驱动泵，额定功率：15W，额定流量：≥7L/min。 2.2 数字电导仪：0～2000μS/cm，4-20mA远程输出；电导仪变送模块数量：4个。 2.3 转子流量计：量程：6～60L/h，16～160L/h，介质水。 2.4 管路：所有液体管路透明可视，采用快拆式连接。投标时要求提供所用透明管路检测报告及透明管安装在装置上的全景实物照片1张予以证明。 2.5 装置尺寸不大于2200mm*580mm*2280mm（长*宽*高）。 2.6 装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 3、控制系统参数要求 3.1 硬件控制部分： 3.1.1 集成模组：包含主模组、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，不低于24路信号的监控。在主模组内部，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA等信号模块。投标文件提供每路插槽口兼容以上6种信号模块的功能截图图片。 3.1.2 主模组MCU芯片：时钟频率范围：4MHz~16MHz。GPIO端口数量：80。16位Timer数量：6。外设/功能/协议栈：DMA。CCP捕获/比较。LIN总线协议。LCD/LED驱动。片载温度传感器。投标文件提供主模组MCU芯片实物照片不少于1张。 3.1.3工业一体化操控终端，数量：1个。主要参数：电容触摸式操作，15寸，控制屏分辨率为：1920*1080，前置200万像素摄像头，内存：DDR4 8G，硬盘：SSD硬盘，128G；内置：5G双频WIFI、4G模块、加密狗接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；DB9免焊母头1个；HDMI接口1个；可控安全盘接口1个；UPS不间断电源适配器1个。兼容Windows操作系统，可安装监测与控制软件、实验数据处理、存储等。可显示搅拌电机转速、电导率值、温度，可控制电机转速，进料泵开、关。4G模块可支持安装物联网卡。用于实现无线传输实验数据功能。要求投标文件中提供可控安全盘接口的使用说明书，可控安全盘接口接口照片1张。 3.1.4装置可实现分步式语音操作反馈功能：根据实验操作步骤进行语音播报。 3.2软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能，投标文件提供软件运行界面截图不少于2张。 3.3提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 4、配套资源要求 4.1 配套在线学习系统，实现虚实结合的教学模式。包含课程学习板块、题库板块、音视频资源板块等。要求投标文件提供该系统功能截图2张以上。 4.2 本装置配套在线仿真软件主要技术要求： 4.2.1仿真软件以停留时间与反应器流动特性测定实验装置为仿真对象，基于真实实验数据，模拟停留时间与反应器流动特性测定实验工艺流程、实验现象和实验规律，具有操作说明、设备认知、实验操作、数据记录、数据处理、实验报告和评分等不少于7个功能模块，支持桌面端、网页端等至少2种运行方式。 4.2.2仿真实验内容包含三釜串联实验、单釜实验和反应器流动特性实验等不少于2个实验模块。 4.2.3仿真实验应基于全混釜CSTR、平推流PFR等实验规律进行设计，可在相同的实验条件下每次实验生成不同的实验数据（引入随机误差因素），同时保证一致的实验结果（平均停留时间、方差、模型参数、理论停留时间等）。 4.2.4数据处理与可视化：支持通过输入权限码可查看仿真软件的数据处理结果，应至少包括三釜串联停留时间分布密度函数E(θ)实际~θ曲线图表与E(θ)理论~θ曲线图表、三釜串联停留时间分布函数F(θ)实际~θ曲线图表与F(θ)理论~θ曲线图表、管式反应器电导率变化曲线图表（回流比R取值不少于0.0，2.0和4.0三种）。要求提供该软件功能截图不少于3张。 4.2.5操作评分：仿真实验应采用百分制评分，支持查看每一步交互操作的得分情况；支持对任一实验单独评分、两两组合评分、全部实验合并评分，并可将成绩上传至云端保存。 4.2.6数据记录与实验报告：支持加注示踪剂后自动记录数据，支持将实验数据以Excel表格的形式下载到本地。 4.2.7设备认知学习：仿真实验可播放不少于30个认知设备的相机路径动画，以便于用户熟悉设备组成、了解设备结构。 4.2.8实验操作引导：仿真实验具有实验操作步骤说明和操作引导视频，以便于用户快速掌握实验操作。要求提供仿真实验操作引导视频查看二维码。 4.2.9实验过程模拟：支持分别在虚拟三维场景中设备对应位置上和控制界面上显示电导率、流量等实时数据，方便实验观察和操作；支持以3D动画的形式展示加示踪剂过程、电机搅拌过程和液位升降过程。 4.2.10辅助操作功能：仿真软件具有阀门位号的显示与隐藏功能，支持一键视角复位，方便用户交互操作。 4.3 实验辅助系统，学生可通过手机端APP学习实验分步式操作视频。投标文件提供该手机端APP操作截图2张以上。 4.4 实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解，投标文件提供2张以上所投设备不同角度含播放进度条的动画截图。 4.5 提供化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库，投标需提供该3D动画视频二维码不少于40个，能实现移动终端扫码观看3D动画视频. 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1 反应釜3个 1.2 管式反应器1套 1.3 水箱1个 1.4 电机3个 1.5 水泵2台 1.6 数字电导仪4个 1.7 转子流量计2个 2、控制系统 2.1 总控制柜1个 2.2 工业一体化操控终端1台 2.3自检测系统软件1套 3、配套资源 3.1在线学习系统（账号满足实际学生数100人） 3.2 实验辅助系统（账号满足实际学生数100人） | 2 | 套 |
| 37 | 二元系统汽液平衡数据测定实验装置 | - 装置功能要求 1、理解测定二元汽液平衡数据的意义。 2、学习二元汽液平衡相图的绘制。 3、学习通过有恒沸物体系相图确定恒沸点。 5、学习从实验测得的T–P–X–Y数据计算各组分的活度系数。 6、装置能测定常压下二元系统的汽–液平衡数据。 7、气液平衡釜透明可视，可观察釜内的实验现象。 8、平衡釜外有真空夹套保温，釜内液体和气体分别形成循环系统，样品用量少，达到平衡速度快。 9、能通过分析平衡汽、液相组成，可获得有关的热力学参数，从实验测得的T–P–X–Y数据计算各组份的活度系数。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1 实验体系：环己烷-乙醇二元体系。 1.2 加液量35-45mL。 1.3 最高使用温度：≤150℃。 1.4 操作压力：常压。 1.5 折射率测量范围：1.300-1.7000。 1.6 电压220V，总功率≤2kW。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由气液平衡釜、球形冷凝器、阿贝折光仪、低温恒温槽组成。 2.1.1 气液平衡釜：材质玻璃，真空保温，加液量35-45mL，配套气相温度测量。 2.1.2 电加热器：电压220V，加热功率≤200W，手动调节加热功率，最高使用温度≤150℃。 2.1.3 球形冷凝器：材质玻璃，上下磨口尺寸Φ19mm，长度300mm。 2.1.4 阿贝折光仪：折射率测量范围1.300～1.7000，四位数字精度，单目。 2.1.5低温恒温槽：无氟环保型制冷，带外循泵，温度范围-5～99℃，控温精度0.1℃。 2.2 气相温度测量采用温度传感器，Pt100，显示分度0.1℃。 2.3 加热温度测量采用温度传感器，热电偶，显示分度0.1℃。 2.4 装置尺寸：不大于1480mm*580mm*1800mm（长*宽*高）。 2.5 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 2.6提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 3、控制系统参数要求：漏电保护器10A、熔断器10A、接触器18A/220V、电压表头0-250V、仪表501F、单向调压模块10A/0-220V、电位器470kΩ/3W、继电器10A/220V、旋钮开关等。 4、配套资源要求 4.1 配套在线学习系统，实现虚实结合的教学模式。包含课程学习板块、题库板块、音视频资源板块等。要求投标文件提供该系统功能截图2张以上。 4.2 具备虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行模拟练习。要求投标文件提供与所投产品一致的、不同角度的全景虚拟截图不少于2张。 4.3 实验辅助系统，学生可通过手机端APP学习实验分步式操作视频。投标文件提供该手机端APP操作截图2张以上。 4.4 实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解，投标文件提供2张以上所投设备不同角度含播放进度条的动画截图。 4.5 提供化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库，投标需提供该3D动画视频二维码不少于40个，能实现移动终端扫码观看3D动画视频。 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1 气液平衡釜 1套 1.2 电加热器 1个 1.3 球形冷凝器 1个 1.4 温度传感器 2个 1.5 阿贝折光仪 1个 1.6 低温恒温槽 1个 1.7快开机械反应釜1套 1.7.1容积：25ML 1.7.2材质：标配316L，可定制(304、C276、B-2、锆材、英科乃尔-600 ) 1.7.3结构形式：半开环快开设计 1.7.4使用温度：标配RT-300℃，可定制 1.7.5加热方式：电加热（一体浇筑成形电加热炉） 1.7.6使用压力：标配最高10Mpa 可定制 1.7.7密封形式：上下法兰垫圈密封 1.7.8搅拌形式：机械搅拌 ，转速最高1000rpm 1.7.9釜盖接口：测温口、压力表口、搅拌口、比例卸荷阀口、进气口、排气口 1.7.10控制方式：自主开发控制模块操作简便,PID自整定控温精准 2、控制系统 2.1 总控制柜 1个 3、配套资源 3.1 在线学习系统（账号满足实际学生数100人） 3.2 实验辅助系统（账号满足实际学生数100人） | 2 | 套 |
| 38 | 恒沸精馏实验装置 | 一、装置功能要求 1、装置可进行普通精馏操作、恒沸精馏操作，可连续操作或间歇操作。 2、塔体采用透明玻璃塔，塔体外壁采用透明导电膜保温，塔内可装填不同的填料。 3、塔体预留3～5个侧口，可根据需要进行进、出料和取样、测温用。 4、装置运行稳定，能调节不同回流比，回流比范围1～+∞。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1 体系：乙醇—正己烷。 1.2 操作压力：常压。 1.3 精馏塔材质：透明玻璃。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由玻璃塔体、恒沸精馏塔头、玻璃塔釜、进料泵、原料罐、产品罐等组成。 2.1.1玻璃塔体：塔体内径≤20mm，塔填料层高≤1.3m，玻璃外罩直径≤70mm，φ3mm玻璃弹簧填料。塔外壁上、下两段采用透明导电膜加热保温，导电膜功率可调，不影响实验现象观察。 2.1.2 恒沸精馏塔头：自动回流比控制，可实现混相回流和分相回流，回流比控制器设置范围1～+∞。 2.1.3 玻璃塔釜：容积≥500mL，功率≥200W，配加料、测温和取样接口。 2.1.4 原料罐：容积≥500mL，玻璃材质。 2.1.5 产品罐：容积≥500mL，玻璃材质。 2.2 温度测量采用温度传感器，Pt100，显示分度≤0.1℃。 2.3 进料泵采用蠕动泵，转速范围0.1～200rpm，液体流量可计量。实现液体输送计量精准、稳定性高、安全无污染。 2.4 装置尺寸：不大于1480mm*580mm*2590mm（长*宽*高）。 2.5 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 3、控制系统参数要求 3.1 硬件控制部分： 3.1.1 集成模组：包含主模组、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，不低于24路信号的监控。在主模组内部，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA等信号模块。投标文件提供每路插槽口兼容以上6种信号模块的功能截图图片。 3.1.2 主模组MCU芯片：时钟频率范围：4MHz~16MHz。GPIO端口数量：80。16位Timer数量：6。外设/功能/协议栈：DMA。CCP捕获/比较。LIN总线协议。LCD/LED驱动。片载温度传感器。提供主模组MCU芯片实物照片不少于1张。 3.1.3工业一体化操控终端：触摸式操作，15寸，LED背光屏，显示色262K，系统存储8G，4路通讯端口（含以太网1路，485串口2路，232串口1路），自带WIFI接口；可实现实时数据检测与控制，实验数据存储等。可显示回流比、回流比周期、塔体上下段保温功率、2个温度数值，可控制塔体上下段保温功率、蠕动泵转速。 3.2软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能，投标文件提供软件运行界面截图不少于2张。 3.3提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 4、配套资源要求 4.1 配套在线学习系统，实现虚实结合的教学模式。包含课程学习板块、音视频资源板块等。要求投标文件提供该系统功能截图2张以上。 4.2 实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解，投标文件提供2张以上所投设备不同角度含播放进度条的动画截图。 4.3 提供化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库，投标需提供该3D动画视频二维码不少于40个，能实现移动终端扫码观看3D动画视频。 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1 玻璃塔体 1套 1.2 恒沸精馏塔头1个 1.3 玻璃塔釜1个 1.4 原料罐 1个 1.5 产品罐 1个 1.6 温度传感器 2个 1.7 进料泵 1台 1.8 回流比控制器 1个 2、控制系统 2.1 总控制柜 1个 2.2 工业一体化操控终端 1台 2.3自检测系统软件 1套 3、配套资源 3.1在线学习系统（账号满足实际学生数100人） | 2 | 套 |
| 39 | 变压吸附实验装置 | 一、装置功能要求 1、学习变压吸附分离原理。 2、学习气体混合物变压吸附分离过程的工艺流程。 3、了解碳分子筛变压吸附提纯氮气的基本原理和过程的影响因素。 4、学习吸附床穿透曲线测定的实验方法。 5、可实现自行设定变压吸附循环时序，优化吸附分离工艺。 6、能够进行氮氧分离，选择不同吸附剂，可变压吸附制氮。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1实验体系：氮氧分离制氮气。 1.2使用温度：常温。 1.3使用压力：-0.1-0.6MPa。 1.4空气流量范围：0-20L/min。 1.5氮气纯度：≥95%。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由吸附塔、空气压缩机、真空泵、空气缓冲罐、真空缓冲罐、产品罐等组成。 2.1.1 吸附塔：材质不锈钢304，内径≥51mm，长度≥400mm。 2.1.2 空气压缩机：电压220V，功率550W，额定排气压力0.7MPa。 2.1.3 真空泵：旋片式，电压220V，功率370W，抽气速率2L/s。 2.1.4 空气缓冲罐：材质不锈钢304，φ159×3mm，容积≥5L。 2.1.5 真空缓冲罐：材质不锈钢304，φ159×3mm，容积≥5L。 2.1.6 产品罐：材质不锈钢304，φ76×3mm，容积≥500mL。 2.2 电动球阀：材质不锈钢304，电压220V，开关型。 2.3 管路：管径≥6mm，材质不锈钢316。 2.4 气体质量流量计：介质空气，量程：0～10L/min，6mm卡套接口，带流量控制。 2.5 氮气检测仪：介质氮气，量程0～100%，显示精度0.01%。 2.6压力测量：压力传感器，介质空气，量程-0.1-0.6MPa，精度1.5%FS。 2.7 压力表：精度1.6级。 2.8 压缩空气三级过滤器：除尘、除水、除油，含3个放净阀，串联使用，过滤精度3μm，耐温80℃，耐压1MPa。 2.9装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 2.10装置尺寸：不大于1480mm*580mm*1900mm（长*宽*高）。 3、控制系统参数要求 3.1 硬件控制部分： 3.1.1 集成模组：包含主模组、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，不低于24路信号的监控。在主模组内部，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA等信号模块。要求投标现场提供集成模组实物1个，投标文件提供每路插槽口兼容以上6种信号模块的功能截图图片。 3.1.2 主模组MCU芯片：时钟频率范围：4MHz~16MHz。GPIO端口数量：80。16位Timer数量：6。外设/功能/协议栈：DMA。CCP捕获/比较。LIN总线协议。LCD/LED驱动。片载温度传感器。提供主模组MCU芯片实物照片不少于1张。 3.1.3工业一体化操控终端，数量：1个。主要参数：电容触摸式操作，15寸，控制屏分辨率为：1920*1080，前置200万像素摄像头，内存：DDR4 8G，硬盘：SSD硬盘，128G；内置：5G双频WIFI、4G模块、加密狗接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；DB9免焊母头1个；HDMI接口1个；可控安全盘接口1个；UPS不间断电源适配器1个。兼容Windows操作系统，可安装监测与控制软件、支持实验数据的处理、存储等。可实现实时数据检测与控制，实验数据存储等，可控制电动球阀开启关闭时间、流量计流量。4G模块可支持安装物联网卡。用于实现无线传输实验数据功能。要求投标文件中提供可控安全盘接口的使用说明书，可控安全盘接口接口照片1张。 3.1.4装置可实现分步式语音操作反馈功能：根据实验操作步骤进行语音播报。 3.2 软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能，投标文件提供软件运行界面截图不少于2张。 3.3提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 4、配套资源要求 4.1 实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解，提供2张以上所投设备不同角度含播放进度条的动画截图。 4.2 提供化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库，要求投标文件提供该3D动画视频二维码不少于40个，能实现移动终端扫码观看3D动画视频。 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1 吸附塔 2个 1.2 空气压缩机、真空泵、空气缓冲罐、真空缓冲罐、产品罐 各1个 1.3电动球阀 4个 1.4 气体质量流量计 1个 1.5 氮气检测仪 1个 1.6 压力传感器 2个 1.7 压力表 5个 1.8 压缩空气三级过滤器 1套 2、控制系统 2.1 总控制柜 1个 2.2 工业一体化操控终端 1台 2.3 自检测系统软件 1套 | 2 | 套 |
| 40 | 化工仪表与控制实验装置 | 一、装置功能要求 1、学会利用仪表进行加热水温的定值控制、流量的控制、液位的位式控制、液位的定值控制、变频调速流量的定值控制。 2、学习正确设定相关PID进行单闭环流量比值控制、水箱液位与调节阀流量的串级控制、水箱液位与变频调速泵流量的串级控制。 3、学习信号接线故障诊断和处理、温度仪表故障设置与处理、压力仪表故障设置与处理、流量仪表故障设置与处理、液位仪表故障设置与处理。 4、可进行加热水温的定值控制、流量的控制、液位的位式控制、液位的定值控制、变频调速流量的定值控制、单闭环流量比值控制、水箱液位与调节阀流量的串级控制、水箱液位与变频调速泵流量的串级控制。 5、可实现信号接线故障诊断和处理、温度仪表故障设置与处理实训、压力仪表故障设置与处理实训、流量仪表故障设置与处理实训、液位仪表故障设置与处理实训。 6、可实现力控实时数据库组态实验，使学生体验计算机控制系统的组成与实现方式，并在实际应用中提升其编程与调试能力。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1.实验体系：水。 1.2使用温度：不超过80℃。 1.3热水槽液位：≤500mm。 1.4电磁流量计量程：0.19-7.63 m3/h。 1.5涡轮流量计量程：0.4-8m3/h。 1.6冷水槽压力变送器：量程0-20KPa。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由储水槽、冷水槽、热水槽、离心泵、磁力泵等组成。 2.1.1储水槽：透明可视，容积≥90L，敞口平底。 2.1.2冷水槽：材质：304不锈钢，表面拉丝工艺处理，容积≥30L，敞口，带压力传感器。 2.1.3热水槽：材质：304不锈钢，表面拉丝工艺处理，容积≥30L，敞口，带磁翻板液位计。 2.1.4循环泵采用不锈钢离心泵，电压380V，功率370W，流量≥3.6m3/h，扬程≥14m。 2.1.5热水泵采用磁力泵，电压220V，功率65W，流量≥22L/min，扬程≥4m。 2.2管路：部分液体管路透明可视，采用快拆式连接。要求投标文件提供所用透明管路检测报告及装置实物照片1张予以证明。 2.3涡轮流量计：流量计结构透明可视，精度0.5%FS。介质水，量程0.4-8m³/h。要求投标文件提供该涡轮流量计实物照片予以证明。 2.4电磁流量计：介质水，量程0.19-7.63m3/h。 2.5磁翻板液位计：材质不锈钢304，使用温度≤100℃，使用压力≤1.6MPa，液位高度500mm。 2.6压力传感器：量程0-10kPa，精度≤1.5%FS。 2.7差压传感器：量程0-20kPa，精度≤1.5%FS。 2.8温度测量：温度传感器Pt100，显示精度0.1℃。温度传感器Cu50，显示精度0.1℃。K型热电偶，显示精度0.1℃。 2.9压力表：量程：0-0.25MPa；现场显示，精度≤2.5%FS。 2.10电磁阀：电压220V，介质水，使用温度≤80℃，使用压力0-1MPa。 2.11电动阀门：材质不锈钢304，电压220V，调节型。 2.12电加热：材质不锈钢304，电压220V，功率6.0kW，湿烧。 2.13 装置尺寸：主体尺寸≤2200mm*580mm*2100mm（长*宽*高），控制台尺寸≥1260mm*800mm*1360mm（长*宽*高）。 2.14 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 3、控制系统参数要求 3.1 硬件控制部分： 3.1.1台式操控终端：内存4G，硬盘1T，独立显存2GB，23.8寸显示器，带键盘鼠标。 3.1.2电器元件：漏电保护器10A、接触器9A/220V、直流电源75W/24V、仪表501F/518F、固体继电器10A/380V、变频器400W/三相、继电器10A/24V、熔断器10A、电压表头0-450V、旋钮开关等。 3.2 软件控制部分：自检测系统软件1套，投标文件提供软件运行界面截图不少于2张。 3.3提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 4、配套资源要求 4.1 实验辅助系统，学生可通过手机端APP学习实验分步式操作视频。投标文件提供该手机端APP操作截图及装置操作讲解视频截图2张以上。 4.2 实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解，投标文件提供2张以上所投设备不同角度含播放进度条的动画截图。 4.3 提供化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库，投标需提供该3D动画视频二维码不少于40个，能实现移动终端扫码观看3D动画视频。 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1 储水槽、冷水槽、热水槽、磁力泵 各1个 1.2离心泵 2个 1.3涡轮流量计 1个 1.4 电磁流量计 1个 1.5 磁翻板液位计 1个 1.6 压力传感器、差压传感器 1个 1.7 温度传感器Pt100、Cu50、K型热电偶 各1个 1.8 压力表 2个 1.9 电磁阀 2个 1.10 电动阀门 1个 1.11 电加热 1个 2、控制系统 2.1 台式电脑 1台 2.2 电器元件 1套 2.3 自检测系统软件 1套 3、配套资源 3.1 实验辅助系统（账号满足实际学生数100人） | 2 | 套 |
| 41 | 催化剂颗粒内扩散有效因子测定实验装置 | 一、装置功能要求 1、装置采用固定床管式反应器，反应器规格可定制，充分体现实验装置的开放性，锻炼学生实验设计和开发能力。 2、装置加热炉开合方便，能更换不同的反应器。 3、装置具备超温超压报警系统，采用程序控温，控温精度准确可靠。 4、管式反应器设计可满足装填不同催化剂。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1 体系：苯加氢。 1.2 使用温度、压力：室温～300℃，常压。 1.3 流量范围：气体：1～1000ml/min；液体：0～15.6mL/min。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由管式反应器、加热炉、预热器、冷凝器、气液分离器、液体泵组成。 2.1.1 管式反应器：一种耐高压柔性密封反应器，材质：不锈钢316L，耐压≤1MPa，耐温≤600℃，反应器φ22x6mm，L≤500mm，反应器内设置床层温度检测，温度显示精度：±0.1℃。 2.1.2 加热炉：开合式陶瓷纤维电加热炉，不锈钢镂空外壳，加热功率1.8KW，每组600W，每组电加热均采用程序控温，控温段数不低于10段。 2.1.3 预热器：材质：不锈钢316L，耐压≤1MPa，φ16x3mm，L≤200mm，加热功率500W，配温度检测和温度控制，温度显示精度：±0.1℃。 2.1.4 冷凝器、气液分离器：材质：不锈钢304，φ76x4mm，容积≤0.5L。 2.1.5 液体泵：蠕动泵，转速0.1～200rpm，流转比：0.078ml/转，4-20mA信号远传，实现液体输送计量精准、稳定性高、安全无污染。 2.2 流量计带温度补偿，常压～3MPa，6mm卡套接口，量程0～1000ml/min，带流量控制。 2.3 温度测量采用温度传感器，显示分度0.1℃，精度A级。 2.4 压力测量采用压力传感器，精度1.5%FS。压力表，精度1.6级。 2.5 冷凝系统：冷凝器夹套水可循环，最低冷凝温度小于0℃，控温精度±1℃。 2.6装置尺寸:不大于1480mm*580mm*1800mm（长*宽*高）。 2.7 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 3、控制系统参数要求：漏电保护器10A、熔断器10A、接触器18A/220V、电压表头0-250V、仪表501F、单向调压模块10A/0-220V、电位器470kΩ/3W、继电器10A/220V、旋钮开关等。 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1 管式反应器 1个 1.2 加热炉 1个 1.3 预热器 1个 1.4 冷凝器、气液分离器 各1个 1.5 液体泵 1个 1.6 流量计 ≥1个 1.7 温度传感器 1批 1.8 压力传感器 1个 1.9 压力表 数量≥1个 1.10低温恒温槽 1个 1.11管路阀门 一批 2、控制系统 2.1 总控制柜 1个 2.2 工业一体化操控终端 1台 2.3 自检测系统软件 1套 3、配套资源 3.1 在线学习系统（账号满足实际学生数100人） | 2 | 套 |
| 42 | 化工管路拆装实训装置 | 1、功能要求： 1.1、设备能学习常见化工管道的结构组成和特性。 1.2、设备能学习管道安装、拆卸等基本操作方法。 1.3、设备有离心泵，能学习离心泵的正常开、停车的操作要领。 1.4、设备有常见化工仪表，能学习真空表、压力表和流量计等管路常用仪表的安装和使用。 1.5、设备配套工艺流程图，能根据工艺流程图进行管路组建。 1.6、设备有配套拆装工具，能学习管道安装与维护常见工具的正确使用方法。 1.7、设备有阀门、管件和密封敷料，能学习阀门、管件及密封敷料的结构和使用方法。 1.8、设备有试压泵，能学习管道试压的方法及故障的处理方法。 1.9、设备有罐体、离心泵、管道、管件、阀门和仪表等主要部件,并且配套有金工工具、存货台架和劳保防护用品。 1.10、设备能学习管路铺设的螺纹连接、法兰连接的基本知识。 1.11、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解。要求投标文件提供不少于2张设备不同角度含播放进度条的动画截图。 2、配置参数： 2.1、工况条件：工作电压：380V，工作温度：25℃。 2.2、液体储罐：不锈钢，φ400×600mm，数量≥1个。 2.3、离心泵：碳钢，卧式泵, 流量5.6m3/h，扬程16m，功率0.75kW， 380V，数量≥2个。 2.4、过滤器1个：不锈钢，DN50 ，数量≥1个。 2.5、闸阀：不锈钢，法兰式，DN40，数量≥4个。 2.6、球阀：不锈钢，法兰式，DN50，数量≥1个。 2.7、截止阀：不锈钢，法兰式，DN40,数量≥3个。 2.8、波纹软管：不锈钢，法兰式，DN50，数量≥1个。 2.9、设备外观及大小：铝合金框架，设备长≤3m，宽≤1.3m，高≤3m。 3、配套资源： 3.1、化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库。要求投标文件提供该3D动画视频二维码不少于40个，能实现移动终端扫码观看3D动画视频。 3.2、包含设备位号、吊牌、警示标志、脚贴等实验室文化配套设施。 | 1 | 套 |
| 43 | 微型气固相催化反应装置 | 一、装置功能： 1、装置能实现常压下气固相催化反应实验； 2、装置具有本质安全性，加热炉、电动阀均为24V电源，超温、超压报警和联锁功能； 3、反应器内部体积小，持气量低，运行安全性更高； 4、反应器采用快速连接方式，无需借助工具实现反应器的拆装； 5、具有一键试漏功能，便于催化剂换装后的试漏操作； 6、每个气路都具备压力监测和电动气路开关，实现灵活切换气源； 7、气路能实现模块化组装，实现硬件快速升级。 二、装置配置： 1、管式固定床反应器：石英玻璃材质，内径4mm，催化剂装填量≤100mg；常压使用，使用温度≤800℃，数量1个。 2、加热炉：铝合金外壳，加热功率400W，电源DC24V，数量1个。 3、流量计：进料气流量计量，量程50mL/min，耐压≥1MPa，精度1%，响应时间≤1S，数量3个。要求投标文件提供支持数字控制信号RS-485 Modbus-RTU的证明图片不少于1张。 4、温度传感器：热电偶，显示分度0.1℃，精度A级，数量2个。 5、压力传感器：显示分度1kPa，精度1.5%FS，数量6个 6、电动阀：微型电磁阀，宽度≤10mm，耐压0.7MPa，电源DC24V，数量6个 7、管路：不锈钢316L材质。 8.1、电控集成模组：包含主模组、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，不低于24路信号的监控。每个插槽口兼容PT、TC、DO、DI、AD、DA等信号模块。 8.2、主模组MCU芯片：时钟频率范围：4MHz~16MHz。GPIO端口数量：80。16位Timer 数量：6。外设/功能/协议栈：DMA。CCP捕获/比较。LIN总线协议。LCD/LED驱动。 片载温度传感器。 9、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，≥7寸，分辨率不低于800×480，具有485总线、USB、100M以太网接口。 10、装置外观及尺寸：要求装置采用碳钢喷塑外壳，装置尺寸≤480*500*520mm（长*宽*高）。 11、要求投标文件提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 12、装置提供电脑端控制软件，用户可自行安装到自有电脑上，实现实验过程的全自动控制，控制逻辑以表格形式编辑，易懂易操作。要求投标文件提供该软件操作过程的图片不少于3张。 三、配套硬件 1、空气发生器1台 2、氢气发生器1台 | 1 | 套 |
| 44 | 生物安全柜 | 一、装置功能要求 高效的屏障，能够严密防止实验物质的外泄，从而确保实验人员、实验室乃至公共环境的安全。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1外形尺寸：宽、深、高 1645 x 753 x 1400 mm。 1.2工作区尺寸：宽、深、高 1525 × 580 × 660 mm。 1.3气流模式：30%外排，70%循环。 2、装置主体参数要求 2.1下降、流入气流速：下降气流平均流速 0.35m/s；进气流平均流速 0.53m/s。 2.2 风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度。 2.3 过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率。 2.4 洁净等级：ISO14644.1标准Class 3 2.5 风机系统：ECM风机系统，具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速 2.6 控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。 2.7柜体倾斜角设计：5度角倾斜式人体工程学设计，较少人员长时间操作造成的疲劳。 2.8操作台面：一体成型304不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。 2.9操作室：304不锈钢材质，工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁 2.10操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳 2.11侧壁导流孔设计：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏； 2.12柜体涂层：柜体外部银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 2.13照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域 2.14噪音：噪音小于65dBA 3、配套资源 3.1搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸。 3.2电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧。 3.3支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度。 3.4必备配件、附件和专用工具。 3.5 技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册。 3.6 技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。 3.7 人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105，保证安全柜对人员的防护性能。 3.8产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU，保证安全柜对样品的保护性能。 3.9交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU，保证避免安全柜中交叉污染的产生。 三、配置要求 生物安全柜 1台 四、售后服务要求 1、投标产品应具有在中国国内有成熟的用户群，提供用户清单1份。 2、提供此装置生产全过程检验记录表，确保产品质量及数据调试结果的准确和稳定性。 | 1 | 台 |
| 45 | 卧式二氧化碳培养箱 | 一、装置功能要求 ‌二氧化碳浓度控制、湿度控制和温度控制，以确保细胞和组织在体外培养时的生长环境与生物体内相似。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1二氧化碳培养箱：1.170升直热式CO2培养箱。 1.2灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌。 1.3灭菌认证：通过HPA灭菌效果认证。 2、装置主体参数要求 2.1温度控制范围（℃）：环境温度+3~55℃。 2.2温度控制精度（℃）：<±0.1℃。 2.3内腔设计为强制空气对流，8个加热单元，6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性<±0.3℃。 2.4 CO2控制范围：0~20％，CO2控制精度：±0.1%。 2.5灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器，简便且减少交叉污染的风险。 2.6箱体涂层：箱体外部银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。 2.7.箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平。 2.8智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存。 2.9二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性 2.10 Smartsense微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置。 三、配置要求 二氧化碳培养箱主机 2台，一套两个钢瓶、双瓶的气体柜，阀门等。 四、售后服务要求 1、投标产品应具有在中国国内有成熟的用户群，提供用户清单1份。 2、提供此装置生产全过程检验记录表，确保产品质量及数据调试结果的准确和稳定性。 | 2 | 台 |
| 46 | 立式超净工作台 | 技术参数 1. 双人单面操作，符合人体工程学的 5°倾角设计，操作舒适； 2. 背光照明设计，有效缓解操作者视力疲劳； 3. 柜体两侧透明钢化玻璃窗，增加采光性能； 4. 自平衡上下滑动钢化玻璃前窗，可任意定位； 5. 防溅洒不锈钢工作台，易于清洁维护； 6. 定时开关机功能，有效提高工作效率； 7. 紫外灯定时功能，方便操作者使用； 8. 当高效过滤器出现预失效 / 失效、破损等异常情况时，设备可发出声光和可视报警； 9. 密码保护功能，防止误操作； 10. 紫外和照明联锁，提供更安全的使用环境； 11. 气流垂直流向，恒风速，保证工作区风速始终处于理想状态； 12. 风速无极设定，0.30m/s ~0.50m/s 无级可调，控制精度：0.01m/s，振动幅值：≤ 4μm； 13. 液晶显示屏显示实时风速，风速可调、时钟以及高效过滤器运行状态； 14. 使用 HEPA 高效过滤器，空气洁净等级ISO 5级； 15. 配置预过滤器，延长高效过滤器的使用寿命，降低使用维护成本； 16. 监视计时功能，可显示高效过滤器累计运行时间； 17. 菌落数：≤0.5个/皿时（φ90mm 培养平皿）； 18. 照度：≥ 900Lx； 19. 工作区尺寸(WxDxH)mm：≥1520x620x645； 20. 外形尺寸(WxDxH)mm：≤1660x720x1745； | 2 | 台 |
| 47 | 立式超低温冰箱 | 技术参数 1. 7 寸智能触摸屏，温度等参数实时显示； 2. 复叠式制冷系统结合独特的制造工艺，整机运行更为可靠，能够提供稳定的超低温环境； 3. 温度范围（℃）：-50 ~ -86，温度均匀度： ≤ 6℃ 4. 有效容积（L）≥ 390； 5. 制冷技术采用双级覆叠式制冷系统，整机启动后快速降温；达到或接近设定温度后，系统自动调整为节能运行模式； 6. 搁板高度可根据样品实际尺寸调节，搁板≥3块，每块可承重 ≥50kg； 7. 搁板与箱体内部均保持一定距离，避免样品长时间储存与箱体冻住； 8. 外门设有压力平衡阀，避免开门时内外压力差导致的开门困难； 9. 内门数量≥ 4，分层数≥ 4； 10. 保温厚度（mm）≥ 126； 11. 配置机械门，密封性能好，带有可单手操作的门把手机械锁，挂锁孔； 12. 外箱钢板表面用抗菌粉末做喷涂处理，内箱使用SUS304不锈钢，整机具备非常强的抗腐蚀能力； 13. 有多个可分配账户，可将设备管理需要将控制操作权限分配为管理员，操作员，访客三个权限等级账户； 14. 可配APP远程查看与监控系统，可在增加新设备时，通过手机APP进行在线远程监控； 15. 箱体相应部位做加热防凝露处理，防止箱体周边凝露产生；加热时间也可调从而降低能耗； 16. 传感器固定，防止与箱体内壁面接触导致监测不准，传感器外加保护罩，保障样本与传感器的距离； 17. 具有冷凝高温、断电、传感器故障、电池电量低、箱内高温/低温、开门等多项报警功能 18. 标准冻存架数量（冻存盒数量）≥16（240）； 19. 标配 USB 接口，方便数据传输； 20. 噪音（dBA）：≤ 53 21. 外部尺寸 （mm）W x D x H：≤ 909 x 797 x 1990 22. 内部尺寸 （mm）W x D x H：≥ 589 x 505 x 1310 | 1 | 台 |
| 48 | 冷藏保存箱 | 技术参数 1. 无氟制冷系统，采用强制风冷循环，维持箱体内部温度的稳定和统一，并可在开门之后使得温度快速恢复； 2. 温度范围：2~8℃，控制精度（℃）0.1 3. 温度均匀性（℃）≤ 2； 4. 开门时，蒸发风机停止运转以减小冷量损失，且不需要除霜，能够在更大程度上保证箱体内部温度的恒定； 5. 降温时间（h）≤0.8； 6. 数码管微处理控制器，控制器实时显示并存储冰箱的运行状态、温度和报警代码等， 7. 配有可充电的备用电池，在主电源断电时可显示报警、箱体内部温度等主要信息，备用电池具有反复使用的特性，最大程度地减小了对于环境的不利影响； 8. 使用密码保护控制器设置，以免运行参数被更改； 9. 具有安全模式，可在温度传感器故障的情况下自动运行，确保箱内物品存储安全； 10. 在控制面板上设置有箱体内部 LED 灯的开关； 11. 厚聚氨酯发泡绝缘层≥60mm； 12. 翅片式蒸发器回路经特别设计，效率高、尺寸小； 13. 内置机械锁以确保存储物品的安全； 14. 双层玻璃门便于观察； 15. 标配USB接口，方便用户读取数据； 16. 箱体右侧设置有标准测试孔，方便使用外部测试工具； 17. 搁板高度可调节，标配搁板数量 ≥10，分层数 ≥10，且每一层都配备标识卡； 18. 内外胆表面使用抗菌粉末做喷涂处理，整体框架结构，坚固耐用； 19. 有效容积（L）≥656； 20. 外部尺寸（mm）W x D x H：≤1220 x 642 x 1885 21. 内部尺寸（mm）W x D x H：≥ 1100 x 454 x 1325 22. 报警功能：高低温报警、 开门时间过长报警、断电报警等，方式：蜂鸣和灯光闪烁同时进行，但蜂鸣报警可设置为静音模式； 23. 具有CE、RoHS 认证； | 1 | 台 |
| 49 | 叠加式-振荡培养箱 | 技术参数 1. 采用7寸彩色智能触摸屏控制，各参数一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂； 2. ★具有温度、振荡频率等参数曲线实时查看功能，可对历史数据、故障信息进行查看和下载； 3. 具有定时功能，定时范围：0~99 小时 59 分； 4. 控温范围：4~65℃(环境温度25℃时)； 5. 箱体内温度均匀度：±0.3℃（37℃时）； 6. 采用六面加热技术，箱体内胆六面加热，可防止内胆产生冷凝水 7. 运用冷平衡PID电子膨胀阀制动调节技术，可有效防止蒸发器结霜，避免化霜时箱内温湿度变化； 8. 三偏心轴平衡驱动工艺，确保样品以同样的转速振荡； 9. 振动频率：40~300rpm，振荡精度±1；振幅：26mm； 10. 配有紫外杀菌系统，定期对箱内浮菌进行杀菌； 11. 内胆采用304不锈钢，振动台面表面抑菌涂层处理； 12. ★箱体具有全方位冲水功能，确保箱体内洁净的使用环境； 13. 标配USB接口，数据处理方便； 14. ★具有屏上运行数据查看功能，同时数据存储记录达1000万条； 15. 允许振荡承重量≥15Kg； 16. 托盘尺寸≥500*460mm； 17. 外部尺寸W×H×D(mm)：≤1000×1870×920 18. 内部高度 (mm) ：350（托盘以上高度） 19. 三层振荡箱体叠加，每层箱体可同时独立运行。 | 1 | 套 |
| 50 | 恒温培养箱 | 技术参数 1. 采用液晶屏智能控制，温度、时间等参数快速设定； 2. 可进行℃/F温度自由切换 3. 具有程序设定功能，可预设7段63步，每段9步，每段设置时间1-99小时59分； 4. 采用直热加热系统，升温速度快，控制精度高； 5. PID控制技术，控制精度高，温度波动度小； 6. 温度范围：Amb+5～80℃； 7. 温度均匀度：±0.8℃（37℃时）； 8. 不锈钢内胆，镜面抛光处理，大圆弧角设计，清洁维护方便； 9. 箱体内配有玻璃门，温度控制更加稳定，便于观察； 10. 搁板具有防倾斜及防锁功能，避免搁板抽出时脱落或直接滑下造成样品损失； 11. 标配搁板数量2块，最大搁板数量9块； 12. 搁板高度可调，满足不同培养需求； 13. 循环风扇，功率可调，强制对流，温度均匀性好，风速高中低三档可调； 14. 具有独立的第二套限温报警系统，当加热失控或超过最高限制温度后自动切断加热并声光报警； 15. 具有箱内温度高于设定温度，报警切断功能； 16. 预留温度测试孔，无需额外开孔，方便外部检测传感器实时监测箱体内温度； 17. 有效容积≥67L； 18. 内部尺寸 W×D×H(mm)：≥400×405×415 19. 外部尺寸 W×D×H(mm)：≤ 690×560×640 20. 最大功率：350W 21. 可选配紫外杀菌系统，定期对箱内浮菌进行杀菌。 | 2 | 台 |
| 51 | 真空干燥箱 | 技术参数 1. 采用彩色智能液晶屏，温度、时间等参数快速设定； 2. 具有℃/℉转换功能； 3. 具有程序设定功能，可预设7段63步，每段9步，每段设置时间1-99小时59分； 4. 捆绑式加热技术，搁板与内胆大角度紧密结合实现快速热传导； 5. 真空排气管采用电磁阀自动控制，相比于机械式控制阀操作方便、省力； 6. 电磁阀与真空泵联动控制，电磁阀开启真空泵可自动开启，电磁阀关闭真空泵可自动关闭； 7. 具有惰性气体进气口，进气口采用电磁阀控制，操作简单方便； 8. 具有真空泵专用电源插孔，并与电磁阀联动控制，电磁阀开启可自动启动真空泵，电磁阀关闭则可自动关闭真空泵； 9. 温度范围：Amb+10～200℃； 10. 最大真空度达99Pa； 11. 内胆采用304 不锈钢，喷砂处理；搁板采用铝制材料，喷砂处理，接触面积大，导热效率高； 12. 采用大视角可视窗，可视窗采用钢化、防弹双层玻璃，耐压能力强，安全可靠； 13. 箱门闭合松紧可调，整体成型的合成硅橡胶门封圈，确保箱内真空度； 14. 具有独立的第二套限温报警系统，当加热失控或超过最高限制温度后自动切断加热并声光报警； 15. 内部尺寸（W×D×H） (mm) ：≥ 415×370×345 16. 外部尺寸 （W×D×H）(mm) ：≤ 580×594×670 17. 有效容积≥51L； 18. 标配搁板数量2块，最大搁板数量7块；搁板高度可调，满足不同干燥需求； 19. 采用耐腐蚀隔膜泵 19.1隔膜泵最大流量：65L/min 19.2.隔膜泵头类型：双级泵（PTFE材质泵头） 19.3.极限真空度：8mbar 19.4.最大操作压力： 1bar 19.5.接口规格：12mm 19.6.泵头材料：PTFE材质 19.7.复合膜片材料：PTFE复合膜片材料 19.8.阀片材料：FFPM 19.9.工作制：可连续工作 19.10.环境相对湿度：＜80%RH 19.11.介质和环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃ 19.12电机额定转速：1450RPM | 2 | 套 |
| 52 | 鼓风干燥箱 | 技术参数 1. 采用彩色智能液晶屏，温度、时间等参数快速设定； 2. 具有程序设定功能，可预设7段63步，每段9步，每段设置时间1-99小时59分； 3. 采用直热加热系统，升温速度快，控制精度高； 4. 具有自动干燥功能，控制系统联动，达到自动干燥的目的 5. 专业堆叠脚设计，机器可叠加放置，节省实验室空间，提高使用效率 ( 同一规格 ) 6. PID控制技术，控制精度高，温度波动度小； 7. 温度范围：Amb+10～200℃； 8. 温度均匀度：±2.0℃（100℃时）； 9. 不锈钢内胆，镜面抛光处理，大圆弧角设计，清洁维护方便； 10. 搁板具有防倾斜及防锁功能，避免搁板抽出时脱落或直接滑下造成样品损失； 11. 循环风扇，功率多级可调，强制对流，温度均匀性好； 12. 具有独立的第二套限温报警系统，当加热失控或超过最高限制温度后自动切断加热并声光报警； 13. 具有箱内温度高于设定温度，报警切断功能； 14. 预留温度测试孔，无需额外开孔，方便外部检测传感器实时监测箱体内温度； 15. 有效容积≥115L； 16. 内部尺寸（W×D×H）(mm)：≥520×485×530 17. 外部尺寸（W×D×H）(mm)： ≤810×685×755 18. 标配搁板数量2块，最大搁板数量12块； 19. 搁板高度可调，满足不同干燥需求； | 3 | 台 |
| 53 | 自动旋转蒸发系统 | 1.产品用途及配置要求： 1.1用途：物理分离或纯化反应物，利用混合液体或液-固体系中各组沸点不同，蒸发和冷凝联合操作，在减压条件下连续蒸馏冷却得到反应物 ★1.2旋转蒸发系统包含：旋转蒸发仪、隔膜泵、冷却循环槽，且全部配套产品为同一品牌； 2、旋转蒸发仪要求 2.1 采用自动升降，结构简单、稳定、可靠，实验室操作人员可单手轻松操作； ★2.2 液晶显示控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式设定； 2.3 旋转速度范围（rpm）：20-300rpm； 2.4 双层斜式蛇形盘管防倒流设计且冷凝器位置可调节，冷却面积达到0.15m2，蒸发能力Max.22ml/min； 2.5 专业的密封系统设计，具有耐高温、耐腐蚀，经久耐用等特点； 2.6 水浴 / 油浴双重加热模式，外置式加热，方便使用者清洗浴锅， 2.7 浴锅控温范围： 水：RT+5～99℃ 油：RT+5～180℃ 2.8 锅外壳与内胆采用特殊隔热结构设计，使锅外壳表面温度低； 2.9 旋转瓶：≥1L； 2.10浴锅内尺寸（内）φ×H（mm）：≥ φ230×130； 2.11具有防干烧、过流、过温、过载等安全保护，同时设有独立限温报警系统； 2.12当设备出现故障时，显示屏会出现故障信息，保证故障信息一目了然； 3.隔膜真空泵要求 3.1 一款气体介质的双级真空泵，真空控制稳定，耐腐蚀程度高等， 3.2 与真空控制器连用，通过真空控制器的自动控制，实现对隔膜泵自动、稳定、安全控制。 3.3 外部防腐蚀结构设计，电器开关及外壳做了防腐蚀处理，真空泵不仅能耐腐蚀性介质，还能完美的适用于腐蚀性环境中，完全解决了真空泵的耐化学腐蚀问题； 3.4 隔膜真空泵可对溶剂完全回收，实现溶剂的高效回收利用；溶剂回收可有效消除有机溶剂对环境的污染，可保护操作者及实验室人员的身体健康； 3.5 无水无油干泵设计，实验室更加洁净、安静，无需定期清洁、换管、换水等维护工作，实现了100% 免维护； ★3.6 极限真空度≤ 8mbar，最大操作压力≤1bar； 3.7真空泵装有温度保护开关，当泵体内部温度过高时会自动停机，温度冷却到安全温度自行启动，保证泵体工作的稳定性及安全性； 3.8 双级泵头，最大流量≥20L/min； 3.9 电机额定转速≥1450RPM； 4.冷却循环槽要求 4.1 一台可同时连接多台旋转蒸发仪，满足实验冷却效果，实现一机多用； ★4.2 具备CE认证书； 4.3 温度设定范围： -20℃~20℃(无加热) ，温度稳定度：±2℃ 4.4 液体进/ 出接口设计在设备后盖板上，并且后盖板使用耐腐蚀不锈钢材料，便于清洁； 4.5前挡风盖板采用磁铁吸附固定，无需拆卸工具，即可打开盖板，方便清洗冷凝器翅片上吸附的灰尘，保证设备制冷效率； 4.6 制冷量（@10℃/w）：≥530； 4.7 储液槽最大容积（L)：≤5，储液量：≥3.5L； 4.8 循环泵选型：直流增压磁力泵； 4.9 循环泵最大流量（L/min）：≥6； 4.10泵最大扬程（m）：≥9； 4.11泵最大压力(Kpa)：≥90； 4.12整机噪音：≤45 dBA； | 1 | 套 |
| 54 | 真空冷冻干燥机小试系统 | 一、功能要求 真空冷冻干燥是利用冰晶升华原理，在高度真空环境下，将已冻结物料的水分不经过冰的融化直接从冰固体升华为蒸汽的一种干燥过程；主要用于样本前处理，干燥过程保留住样品的热敏物质，使样品不易氧化变质，以便于后续进行各种实验。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1工作环境满足温度 18-26℃，相对湿度 35%-65%。普通操作区工作环境为室温。 1.2板层与冷阱需在同一真空密闭冻干仓内，结构为板层在上，冷阱在下。 1.3冻干仓、冷阱、板层材质均为304不锈钢 2、设备规格要求 2.1 板层材料：SUS304不锈钢， 板层有效面积：2.0㎡ 2.1.1板层尺寸：455*880（mm） 2.1.2板层数：5+1 2.1.3板层间距：50mm 2.1.4板层最低温度（空载）：-50℃ 2.1.5板层温差≤±1℃ 2.1.6板层温度范围: -50℃～+70℃ 2.2冷阱最低温度（空载）：-85℃ 2.2.1冷阱门：高分子材料，耐腐蚀、高透光，四周预留穿墙衔接板 2.2.2凝冰量≥ 20Kg 2.2.3 除霜方式：热氟化霜+自然化霜 2.3定制真空系统，从而有效提高真空干燥效率 2.3.1系统极限真空度：≤1Pa 2.3.2冻干箱抽空速率： 大气压→10 Pa ＜ 40分钟（干燥条件下） 2.3.3系统极限真空度：≤1Pa 2.3.4高效油雾过滤器，避免污染使用环境 2.4控制和操作系统 2.4.1自动控制系统（触摸屏+PLC） 2.4.2操作系统：半自动和全自动两种模式 2.4.3样品温度传感器数量：2支 2.5 电源：单相220伏 2.6设备外形尺寸（mm）：（约）宽860×深1700×高1900 2.7整机重量（约）1100Kg 三、配置要求 1、冻干机主机1台 2、不锈钢物料盘：5个 3、定制真空泵：1台 4、油污过滤器1套 四、售后服务要求 1、投标产品应具有在中国国内有成熟的用户群，提供用户清单1份。 2、提供此装置生产全过程检验记录表，确保产品质量及数据调试结果的准确和稳定性。 | 1 | 台 |
| 55 | 倒置荧光显微镜 | 一、装置功能要求 观察活细胞形态和荧光标记 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、装置主体参数要求 1、显微镜镜体 ★1.1光学系统无限远校正光学，齐焦距离60mm，超高的热稳定性和长时间的高精度调焦，保证任何倍率下都呈现鲜明、清晰的图像 1.2观察方式：明场、相差、荧光 1.3粗/微调焦：借助于物镜转换器的升降运动，行程-手动: 向上8mm, 向下3mm，粗调行程: 5.0mm/转; 微调行程: 0.1mm/转，最小读数值: 1um，再定焦止动器: 粗调焦扭矩可调止动器。 ★1.4目镜筒和CCD端口分光采集端口的分光比例为0%/100%、100%/0%.操作简便，可充分满足大平台共享实验。 2、透射光照明装置 ★2.1内置超长寿命LED照明系统,电压稳定,操作方便,电磁干扰少，视场光阑可调 2.2亮度、开关可通过显微镜机身按钮调节，简单方便。 2.3双目观察镜筒，10倍双屈光度可调节目镜，视场直径22 mm，瞳距可调节 ★2.4载物台：新一代矩形载物台, 横向行程114mm，纵向行程73mm, 台面大小 260 X 300mm ，可完美观察整个96孔板，并且可以设置每个样品的大小。 2.5聚光镜：长工作距离聚光镜，孔径光阑可调N.A.0.52，配有4倍、10倍、20倍、40倍物镜相对应的相差模块。 3、物镜 3.1高级平场荧光相差物镜4倍 （NA.0.10，W.D. 30.0mm） 3.2 长工作距离荧光相差物镜10倍 （NA.0.25，W.D. 6.2mm） 3.3 超长工作距离荧光相差物镜20倍 （NA.0.40，W.D. 3.1mm） 3.4 超长工作距离荧光相差物镜40倍 （NA.0.55，W.D. 2.1mm） 3.5 物镜转盘：五孔物镜转换 4、落射荧光系统 ★4.1荧光照明装置：采用L型透镜导入，减少荧光光源发热对机身的热干扰，具备将荧光光路中的杂光引导至光路以外的荧光噪声消除机构,视场光阑可调节，滤光片插片。 ★4.2荧光滤色镜盒:六工位内藏式荧光滤色镜转盘,配有荧光光闸 ★4.3荧光光源:同显微镜厂家的超长寿命高功率LED荧光光源，无需对中调节，每个波段的光源具有独立调节功能。 4.4荧光滤色镜: 蓝色滤色镜（560nm） 配有560照明单元 绿色滤色镜( 470nm ) 配有470照明单元 紫外滤色镜( 385nm ) 配有385照明单元 二、科研级彩色成像系统技术参数： ★1、CCD尺寸：6.912X4.915μm；总像素590万（有效像素≧570万）； 2、可选择分辨率：2800X2048，1440X1024； 3、感光度：相当于ISO64（32-1250之间可调节）； 4、预览速度：2800X2048（15帧每秒），1440X1024（30帧每秒）； 5、曝光时间：130微秒----60秒； 6、曝光方式：自动曝光，手动曝光； ★7、传输方式：USB3.0传输； 三、专业图像拍摄软件 1.控制和采集图像，并进行存储和数据库管理 2.图像处理功能——颜色调整：包括对比度／背景减除／分量混合，适合单独对各种颜色进行色调调整，可将彩色图像转换为RGB或HIS分量——滤光片：含有智能滤光片，可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等——形态：提供多样化的数学形态功能（清理、腐蚀、打开、关闭、平滑）、形态分离功能、线形形态功能、填充功能（缺省填充、关闭填充）等 3.分析功能：荧光共位性分析，空间和灰度校对，强度分析，数据分析（将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理），图像多维化处理功能 4.测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理），图像多维化处理功能 5.测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分段，从而创建二进制图像，自动测量功能使用二进制图像记录长度、面积、角度与色度——自动测量：可使用二进制对象自动测量长度、面积、密度与色度参数集合，大约可以测量30个不同的目标图形——交互式测量：包括分类、计数、长度、半轴、面积、角度或轮廓，所有输出的统计数据与3方图可导出至 MS EXCEL——另外还包括通道合并、图像算术、大图拼接、轮廓、分类器等。 6.彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察等，自动化报告生成器 7.内置的报告生成器，通过模板导出图像、数据、字符等 四、基本配置： 倒置显微镜主机 1套 载物台 1个 物镜转盘 1个 相差聚光镜 1个 物镜4X、10X、20X、40X 1套 10倍目镜 (22MM) 2个 LED荧光光源（560,470,385） 1套 蓝色滤色镜（560nm），绿色滤色镜( 470nm )，紫外滤色镜( 385nm ) 1套 成像系统 1套 分析软件 1套 | 1 | 台 |
| 56 | 微控电子万能试验机 | 一、装置功能要求 ‌ 电子万能试验机的计算机系统通过控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验。 二、主要技术参数要求 1、主机构成 1.1 最大试验力≥10kN 1.2 试验机准确度等级≤0.5 1.3 试验力示值相对误差≤示值的±0.5% 1.4 变形示值相对误差≤示值的±0.5% 1.5 位移示值相对误差≤示值的±0.5% 1.6 横梁速度调节范围≥0.001mm/min，≤500mm/min 1.7 横梁行程≥1000mm 1.8 控制器与主机同品牌 1.9 控制器闭环单通道控制速率≥5000 Hz 1.10 控制器分辨率≥23 bi 1.11 控制器工业标准IEEE 1451.4、TEDS (传感器电子数据表)自识别功能 1.12力传感器测量精度≤1/1,000,000 2、装置主体参数要求 软件可以为单一和循环测试提供集设计，运行，分析和报告于一体的成套解决方案。其主要特性与功能需要包括以下几个方面： 2.1 拥有拉伸，压缩，弯曲和剥离测试模板; 2.2采用图形拖拉来设计试验流程; 2.3用户自己可以创建测试模板; 2.4数据采集（可以设定定时，峰值 / 谷值，水平交叉，循环/对数形）; 2.5正弦波，方波，三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作; 3、配套资源 3.1 气动拉伸夹具 ≥10kN 3.2压缩夹具 ≥φ100mm 3.3橡胶拉伸夹具 最大拉力：2000N 3.4大变形测量装置 最大测量范围：800mm 三、配置要求 测量控制系统一套； 杠杆夹具（用于橡胶拉伸试验）； 主机框架及传动部分一套； 伺服电机及伺服器一套； 力传感器2只10KN和500N 20kN压缩夹具一套，盘径：φ100。 大变形测量装置一套：最小标距10mm，测量范围800mm； 四、售后服务要求 1、提供此装置生产全过程检验记录表，确保产品质量及数据调试结果的准确和稳定性。 | 1 | 台 |
| 57 | 气动夹具 | 定制配套电子万能试验机气动夹具1套，完成试样的拉伸力学性能试验。最大试验力≥10kN，试验机准确度等级≤0.5，试验力示值相对误差≤示值的±0.5%，变形示值相对误差≤示值的±0.5%，位移示值相对误差≤示值的±0.5%，力传感器测量精度≤1/1,000,000。配套静音气泵一台。售后服务要求：提供此装置生产全过程检验记录表，确保产品质量及数据调试结果的准确和稳定性。 | 1 | 套 |

注：其中标记★号的技术参数必须按采购需求的要求提供有关证明材料,如对证明材料未提出明确要求的应提供制造商公开发布的印刷资料（即宣传彩页）或截图证明加盖公章。所有采购需求中要求提供佐证材料（包括标记★号和未标记★号的）的应按要求体现在证明材料中，未体现的视为不响应。其他未明确要求提供佐证材料的技术参数以技术参数偏离表中响应值为准。

核心产品：第 55 项（倒置荧光显微镜）、第56项（微控电子万能试验机）。

质量保证期：验收合格后1年。技术参数中有明确规定的，以技术参数要求为准。

交货时间：合同订立后60天。

交货地点：长春工业大学指定地点。

交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

售后服务：保修期内提供技术支持及零配件更换服务，如机器出现故障，免费维修。保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

# 第五部分  合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：        年        月        日

目  录

- 开标一览表

- 投标明细报价表

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标人基本情况说明

- 承诺书

- 商务偏离表

- 企业业绩表

- 资格声明

- 技术参数偏离表

- 技术参数承诺书

- 投标货物详细说明

- 具备履行合同所必需设备和专业技术能力承诺书

- 项目实施方案（投标人自行编写）

- 投标保证金汇入情况说明

- 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

- 政策功能情况（如有）

- 投标人认为有必要提供的其他材料

一、开 标 一 览 表

项目编号：                                                开标时间：

| 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 投标保证金 | 合同履行期限 （交货期） | 质量 标准 | 优惠条件及服务承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （有/无） |  |  | （有/无） |  |

注：1、本表只作唱标用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改；

2、投标报价不超过预算金额，超过为无效报价。本表中填写的投标报价应与投标函中填写的投标报价相一致，如果不一致以本表为准；

3、本开表一览表须装订在投标文件内，然后再单独打印一份签字和加盖印章后，单独密封在一个小信封内，随投标文件一同递交，以便开标时唱标用；

投标人名称：            （公章）

法定代表人：            （签字/盖章）

委托代理人：            （签字）

日　　期：

二、投标明细报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物明细表：（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 其他费用明细表： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容和标准 |  |  | 报价 | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 明细报价汇总表： |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计） |  |  |  |  | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |  |

注明：

- 此表为报价总表的明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 投标人应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

三、投标函

致：(采购代理机构名称)

依据贵方项目名称    （项目编号：        ) 招标货物及服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交开标一览表一份、投标文件正本一份，副本    份。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件截止日后90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

| 投标人地址： | 邮编： |
| --- | --- |
| 联系电话： | 传真： |
| 项目联系人： | 手机： |
| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| 投标人法定代表人或被授权人（签名或盖章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

四、法定代表人身份证明书

致：(采购代理机构名称)

| 同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |
| 单位地址： |  |  |
| 代表人姓名： |  | 代表人联系电话： |
| 代表人性别： |  | 代表人年龄： |
| 代表人身份证号码： |  | 营业执照或事业单位法人证书号码： |
| 单位性质： |  | 经营期限： |
| 主营（产）： |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |
| 特此证明！ |  |  |
|  | 投标人名称（加盖公章）： |  |
|  | 法定代表人（签名或盖章）： |  |
|  | 日期： 年 月 日 |  |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

致：(采购代理机构名称)

本人（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （标段名称）      （标段编号：　　　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　年　月　日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

身份证号码：

被授权人（签名或盖章）：

身份证号码：

日期： 年 月 日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

六、投标人基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照或事业单位法人证书号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如需） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如需）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

七、承诺书

我方已完整阅读了（项目名称）     （项目编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人或被授权人（签名或盖章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

八、商务偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 合同履行期限（交货期）：合同订立后60天； |  |  |  |
| 2 | 质量保证期：验收合格后1年。技术参数中有明确规定的，以技术参数要求为准。。 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金：中标人应在收到中标通知书后7天内向采购人提交中标金额5%的履约保证金。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式：按合同约定支付。 |  |  |  |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

九、近三年（2022年至今）企业业绩表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |

附中标通知书或合同复印件并加盖公章。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

十、资格声明

（采购代理机构）：

我方愿响应贵方关于    （项目名称）    （项目编号：        ）的投标，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

本公司（企业）具备招标文件中资格要求。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不再参加该招标项目的其他招标活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本公司（企业）承诺在本次招标招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

十一、技术参数偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件第四部分采购需求的要求作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

十二、技术参数承诺书

致：（采购人名称）

## 我公司承诺：如我公司在参与   （项目名称）    中标后，所投货物经采购人验收后若与技术参数偏离表上偏离情况不符合，出现的所有后果由我公司自行承担。

投标人名称：       （盖单位章）

## 日     期：     年   月   日

十三、投标货物详细说明

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及技术参数 | 备注 |

注明：投标人应按招标文件要求，根据“采购需求”详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理（须提供“采购需求”中要求提交的证明资料）

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

十四、具备履行合同所必需设备和专业技术能力承诺书

投标人需提供承诺书，格式自拟。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |

十五、项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自拟）：

1. 对所提供货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

2. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

3. 详细说明维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

4. 投标人认为对投标有利的其他资料。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |

十六、投标保证金汇入情况说明

致：采购代理机构名称

本单位已按     （项目名称）（项目编号：）的招标文件要求，于  年  月  日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号：，开户银行：）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元），

汇款帐户名称：         （必须是投标时使用的帐户名）

帐号：        （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年     月       日

单位名称：

单位地址：

联系人：（投标单位财务）

单位电话：      联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖投标人公章）

注：本情况说明手写无效。

十七、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司                    （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司                    （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.本项目企业划分标准为“工业”。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不属于监狱企业则不提供。

十八、政策功能情况（如有）

项目名称：

| 类别 | 投标人提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总报价比重： % |  |  |  |
| 环境标志产品 | 投标人提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供环境标志产品金额 |
|  | 环境标志产品总金额： 环境标志产品占总报价比重： % |  |  |  |

说明：

- 本表填入属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内的节能产品（应为列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的节能产品）或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖供应商的公章。

- 未提供产品认证证书不予价格加分或扣除。

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

十九、投标人认为有必要提供的其他材料

投标人按招标文件要求自行填写，不作统一格式要求。

评标办法目录索引表

按招标文件中评标方法、步骤、标准相对应条款填写（此表格必须放置在目录处）

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。 财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府采购代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

## 财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表                        统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。